Załącznik nr 3/pakiet nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.

PAKIET NR 1 POZYCJA NR 1

WIEŻA ENDOSKOPOWA - KOMPLET

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny/wartość | Parametr oferowany (podać, opisać) | Punktacja parametrów ocenianych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PROCESOR WIZYJNY HDTV |
| 1. | System obrazowania w pełnej wysokiej rozdzielczości min. 1920x1080 | TAK |  |  |
| 2. | Wbudowana funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła za pomocą filtrowania wiązki białego światła wykorzystująca zakres światła niebieskiego i zielonego, dobrze absorbowanego przez hemoglobinę. Uzyskiwanie kontrastowego obrazowania układu naczyń krwionośnych śluzówki. | TAK |  |  |
| 3. | Polska wersja językowa menu procesora | TAK |  |  |
| 4. | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na min 3 przyciski umieszczone na panelu przednim | podlega ocenie |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 5. | Możliwość powiększenia obrazu ruchomego monitora w trakcie badania | TAK |  |  |
| 6. | Wykonywanie zdjęć lub nagrań w jakości min HD w czasie rzeczywistym za pomocą procesora wizyjnego | TAK |  |  |
| 7. | Zapisywanie zdjęć jako JPEG albo bezstratny BMP lub TIFF | TAK |  |  |
| 8. | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących zdjęcia z badań typu pendrive | TAK |  |  |
| 9. | Wyjścia analogowe - min. RGB, Y/C, SYNC BNC | TAK |  |  |
| 10. | Wyjścia cyfrowe HD 1080 - min. DVI-D, HD-SDI | TAK |  |  |
| 11. | Wyjścia: 2x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej lub drukarki usb; 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów | TAK |  |  |
| 12. | Obsługa wielu trybów obrazowania – min. (16:9,4:3) | TAK |  |  |
| 13. | System redukcji zakłóceń obrazu | TAK |  |  |
| 14. | Funkcja ZOOM min x1,2 | TAK |  |  |
| 15. | Wzmocnienie elektroniczne obrazu | TAK |  |  |
| 16. | Zapis ustawień procesora na przenośnej pamięci | TAK |  |  |
| 17. | Funkcja obrazu podwójnego: wyświetlany jednocześnie na ekranie monitora w czasie rzeczywistym obraz: 1-szy bez filtrów, 2-gi z włączonymi filtrami | podlega ocenie |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 18. | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | TAK |  |  |
| II. | ŻRÓDŁO ŚWIATŁA |
| 1. | Oddzielne lub zintegrowane z procesorem wizyjnym | TAK |  |  |
| 2. | Lampa Ksenon | TAK min. 300 Watt |  |  |
| 3. | Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony. | TAK |  |  |
| 4. | Zapasowa lampa włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej | TAK |  |  |
| 5. | Automatyczna regulacja mocy światła | TAK |  |  |
| 6. | Ręczna regulacja mocy światła min. +/- 5 stopni od pozycji 0 | TAK |  |  |
| 7. | Pompa insuflacyjna min 2 poziomy | TAK, podlega ocenie |  | 2 poziomy– 0 pkt Powyżej – 5pkt |
| III. | MONITOR MEDYCZNY HD |
| 1. | Przekątna | TAK min.24” |  |  |
| 2. | Obrazowanie w jakości HD | TAK min. 1920x1080 |  |  |
| 3. | Kąt obserwacji | TAK min. 175° podlega ocenie |  | wymagany – 0 pkt. Powyżej – 5 pkt. |
| 4. | Kontrast | TAK min. 1000:1 podlega ocenie |  | wymagany – 0 pkt. wyższy niż wymagany – 5 pkt. |
| 5 | Obsługiwane wejścia min: HD-SDI, DVI, S-VIDEO, | TAK |  |  |
| 6. | Montaż: 100mm VESA / WVESA, w tym elementy montażowe niezbędne do zainstalowania | TAK |  |  |
| IV. | WÓZEK MEDYCZNY DO ZESTAWU ENDOSKOPOWEGO |
| 1. | Podstawa jezdna z blokadą min 2 kół | TAK |  |  |
| 2. | Ruchomy wieszak na endoskopy | TAK |  |  |
| 3. | Ruchome ramię: prawo/lewo, pochył, góra/dół, do mocowania monitora LCD | TAK |  |  |
| 4. | Możliwość bezpiecznego ustawienia wszystkich elementów zestawu | TAK |  |  |
| 5. | Centralna listwa zasilająca z min 8 gniazdami | TAK |  |  |
| V. | POMPA DO SPŁUKIWANIA POLA OBSERWACJI |
| 1. | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał video endoskopów lub poprzez kanał roboczy | TAK |  |  |
| 2. | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu, stopniową w pełnym zakresie | TAK |  |  |
| 3. | Możliwość ustawienia pompy na półce wózka endoskopowego | TAK |  |  |
| 4. | Zbiornik płynu (autoklawowalny) lub jednorazowy | TAK pojemność min.:0,5 L |  |  |
| 5. | Uruchamianie pracy pompy z przycisku nożnego (przycisk o długości przewodu min 5m w zestawie) | TAK |  |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy o sterowanie bezprzewodowym przyciskiem nożnym | TAK/NIE podlega ocenie |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| VI. | DIATERMIA Z MODUŁEM ARGONOWYM |
| 1. | Urządzenie przeznaczone do cięcia i koagulacji oraz koagulacji argonowej w zabiegach endoskopowych. | TAK |  |  |
| 2. | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji. | TAK |  |  |
| 3. | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Klasa I CF. | TAK |  |  |
| 4. | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów. | TAK |  |  |
| 5. | Aparat z wewnętrznym modułem argonowym (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania. | TAK |  |  |
| 6. | Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu. | TAK |  |  |
| 7. | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. | TAK |  |  |
| 8. | Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy nie mniejszy niż 7” | TAK |  |  |
| 9.. | Komunikacja w języku polskim. | TAK |  |  |
| 10. | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. | TAK |  |  |
| 11. | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowana alarmem oraz komunikatem na ekranie. | TAK |  |  |
| 12. | Urządzenie wyposażone w 2 niezależne wyjścia z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów: dla narzędzi argonowych dla narzędzi mono / bipolarnych nieargonowych. | TAK |  |  |
| 13. | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min 5 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia). | TAK |  |  |
| 14. | Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu. | TAK |  |  |
| 15. | Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy. | TAK |  |  |
| 16. | Aktywacja funkcji cięcia, koagulacji oraz plazmy argonowej przy użyciu jednego 3-przyciskowego włącznika nożnego. | TAK |  |  |
| 17. | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. | TAK |  |  |
| 18. | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na butlę argonową (5L / 10L) oraz koszykiem na akcesoria. | TAK |  |  |
| 19. | Aparat wyposażony w system automatycznego doboru mocy wyjściowej cięcia i koagulacji w zależności od parametrów tkanki, szybkości cięcia oraz elektrody. | TAK |  |  |
| 20. | Monitor mocy informujący o mocy średniej i szczytowej podczas procesu cięcia | TAK |  |  |
| 21. | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej cięcia endoskopowego w zakresie do min. 400W. | TAK |  |  |
| 22. | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia i koagulacji monopolarnej. | TAK |  |  |
| 23. | Minimum 4 tryby cięcia, w tym tryby do zabiegów polipektomii, papillotomii oraz mukozektomii. | TAK |  |  |
| 24. | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej w zakresie do min. 200W. | TAK |  |  |
| 25. | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej endoskopowej w zakresie do min. 40W. | TAK |  |  |
| 26. | Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej w tym koagulacja przeznaczona do zabiegów endoskopowych | TAK |  |  |
| 27. | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego rodzaju koagulacji monopolarnej kontaktowej | TAK |  |  |
| 28. | Koagulacja plazmą argonową z mocą do min. 40W | TAK |  |  |
| 29. | Min. 2 rodzaje koagulacji plazmą argonową w tym koagulacja pulsacyjna | TAK |  |  |
| 30. | Koagulacja bipolarna endoskopowa z automatyczną regulacją mocy wyjściowej w zakresie do min. 60W. | TAK |  |  |
| 31. | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu. | TAK |  |  |
| 32. | Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania. | TAK |  |  |
| 33. | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla plazmy argonowej. | TAK |  |  |
| 34. | Regulacja przepływu argonu w zakresie od min. 0,5 do 3 l/min. z krokiem co 0,1 l/min. | TAK |  |  |
| 35. | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed aktywacją plazmy argonowej. | TAK |  |  |
| 36. | Funkcja zabezpieczająca przed aktywacją plazmy argonowej przed wypełnieniem przewodów argonem | TAK |  |  |
| 37. | Włącznik nożny 3-przyciskowy do aktywacji cięcia, koagulacji i plazmy argonowej) bezprzewodowy – 1 szt. | TAK |  |  |
| 38. | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej – 100 szt. | TAK |  |  |
| 39. | Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m – 1 szt. | TAK |  |  |
| 40. | Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętkiej dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. | TAK |  |  |
| 41. | Wielorazowa elektroda argonowa giętka, długość 2.2m, średnica 2.3mm, w komplecie z adapterem do czyszczenia 3 szt. | TAK |  |  |
| 42. | Butla argonowa 5L – 1szt. | TAK |  |  |
| 43. | Reduktor argonowy z pomiarem ciśnienia– 1szt. | TAK |  |  |
| 44. | Wielorazowy kabel do podłączenia pętli do polipektomii dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. | TAK |  |  |
| 45. | Wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką, z zamykaną szafką na butlę argonową 5 lub 10-litrową. Wyposażony koszyk na akcesoria. | TAK |  |  |

PAKIET NR 1 POZYCJA NR 2

VIDEOKOLONOSKOP HDTV

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny/ wartość | Parametr oferowany (podać, opisać) | Punktacja parametrów ocenianych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Średnica kanału roboczego | TAK min.3,7 mm |  | wymagane – 0 pkt. Powyżej – 5 pkt. |
| 2. | Średnica zewnętrzna wziernika | TAK max. 13,2 mm |  | wymagane – 0 pkt. Poniżej– 5 pkt |
| 3. | Kąt obserwacji | TAK min.140° |  |  |
| 4. | Głębia ostrości | TAK min. 4-100 mm |  |  |
| 5. | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej, z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | TAK min. 4 |  |  |
| 6. | Podłączenie do procesora wizyjnego za pomocą jednego konektora | TAK |  |  |
| 7. | Wbudowana funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła za pomocą filtrowania wiązki białego światła wykorzystująca zakres światła niebieskiego i zielonego, dobrze absorbowanego przez hemoglobinę. Uzyskiwanie kontrastowego obrazowania układu naczyń krwionośnych śluzówki. | TAK |  |  |
| 8. | Regulowana płynnie sztywność końcówki endoskopu na odcinku do 20 [cm] lub Dzielona sztywność wziernika w min. 3 odcinkach na całej długości tuby | TAK |  |  |
| 9. | Długość robocza wziernika: 1500mm – 1600mm | TAK |  | - - - |
| 10. | Minimalne zagięcia końcówki dystalnej: Góra/dół:180°/180° Lewo/prawo:160°/160° | TAK |  |  |
| 11. | Kanał irygacyjny Water Jet | TAK |  |  |
| 12. | Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 13. | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min 5, załączyć listę) | TAK |  |  |
| 14 | Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających – potwierdzone w materiałach oryginalnych producenta | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |
| 15 | Minimalna rozdzielczość 1280 x 1024 | TAK |  |  |

PAKIET NR 1 POZYCJA NR 3

AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA NA 1 ENDOSKOP – 2 szt. (spłata w ratach – zgodnie z punktem 4.8 SIWZ)

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny/ wartość | Parametr oferowany (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość mycia i dezynfekcji endoskopów różnych producentów | TAK |  |
| 2. | Możliwość stosowania środków myjących różnych producentów | TAK |  |
| 3. | Możliwość stosowania środków zarówno wielo- jak i jednorazowego użytku | TAK |  |
| 4. | Automatyczny proces mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 5. | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | TAK |  |
| 6. | W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna realizacja następujących procesów: - faza mycia wstępnego, - faza mycia za pomocą środka enzymatycznego (detergentu), - faza płukania enzymatycznego, - faza środka dezynfekującego, - faza płukania za pomocą środka dezynfekującego, - faza przedmuchiwania/suszenia (przedmuchiwane są wszystkie kanały endoskopu) | TAK |  |
| 7. | Możliwość ręcznego zaprogramowania czasu realizacji poszczególnych faz: mycia, dezynfekcji i przedmuchu (w zależności od rodzaju stosowanych środków) z zakresie min 0-24h | TAK |  |
| 8. | Możliwość zaprogramowania min. 15 indywidualnych programów mycia | TAK |  |
| 9. | Funkcja programowania okresu przydatności dla środka wielorazowego użytku | TAK |  |
| 10. | Funkcja testowania szczelności mytego endoskopu, przyłącze testera szczelności zamontowane wewnątrz komory myjącej | TAK |  |
| 11. | Klawiatura dotykowa oraz wyświetlacz LCD do programowania procesów mycia oraz wyświetlania komunikatów | TAK |  |
| 12. | Komunikaty wyświetlane w języku polskim | TAK |  |
| 13. | Myjnia wyposażona w drukarkę dokumentującą przebieg procesu mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 14. | Zbiornik na środek dezynfekcyjny o pojemności min 13l. | TAK |  |
| 15. | Zbiornik na koncentrat dezynfekcyjny wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności min. 2l | TAK |  |
| 16. | Zbiornik na wodę o pojemności min. 15l | TAK |  |
| 17. | Zbiornik na koncentrat detergentu min. 3l | TAK |  |
| 18. | System niezależnych pomp dozujący, min. 2 pompy działające oddzielnie | TAK |  |
| 19. | Myjnia wyposażona w lampę UV stale zanurzoną w zbiorniku wodnym | TAK |  |
| 20. | Urządzenie mobilne, system 4 kół z możliwością blokady każdego z nich | TAK |  |
| 21. | Wymiary myjni max 45x75x105cm (szer. x dl. x wys.) | TAK |  |
| 22. | Waga myjni max 60kg | TAK |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU (dotyczy wszystkich 3 pozycji z PAKIETU nr 1)

Oferowana długość okresu gwarancji (podlegająca ocenie) musi być taka sama dla każdej z 3 pozycji pakietu.

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na urządzenie liczony od dnia instalacji przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru. | min. 24 miesiące, podać za każde kolejne 6 mc dodatkowe 5 pkt. maksymalnie 20 pkt. |  |
| 2. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju urządzenia (naprawy) zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia. | Tak |  |
| 3. | Możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową odpłatnością lub wykupienie kontraktu serwisowego. | Tak |  |
| 4. | Pełna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji), cykliczna kontrola bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych w Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2010, Nr 107, poz. 679) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp. | Tak |  |
| 5. | Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w godzinach zegarowych. | 48 h |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w dniach roboczych. | <=3 dni |  |
| 7. | W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i zapewnia urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy dostarczone do 48h od momentu zgłoszenia awarii. | Tak |  |
| 8. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu/urządzenia na nowy: a) 2 naprawy tego samego elementu (podzespołu) – uprawniają do wymiany podzespołu na nowy lub b) 3 niezależne od siebie awarie aparatu (sprzętu) w okresie 30 kolejnych dni – uprawniają do wymiany aparatu (sprzętu) na nowy. | Tak |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia. | 10 lat od daty dostawy |  |
|  | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE ZOSTANĄ UZGODNIONE Z WYŁONIONYM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM WYKONAWCĄ (PRZED DOSTAWĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) |  |  |
| 10. | Przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 w okresie gwarancji zalecane przez producenta a wykonywane przez serwis autoryzowany – podać w tabeli harmonogram zawierający m.in. terminy i zakres czynności do wykonania. | Podać |  |
| 11. | Czas niezbędny do wykonania przeglądu okresowego lub innych czynności wymienionych w zakresie Art. 90 pkt 4 w ramach gwarancji od momentu zgłoszenia w dniach kalendarzowych. | <=14 dni |  |
| 12. | Po uruchomieniu urządzenia a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO sprzętu zgodny z normą PN-EN 62353. W przypadku, gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 NALEŻY załączyć OŚWIADCZENIE PRODUCENTA. | Protokół lub załączyć oświadczenie |  |
| 13. | Serwis gwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 14. | Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta urządzenia. | Załączyć |  |
| 15. | Najbliższy dla zamawiającego pogwarancyjny serwis na terenie krajów Unii Europejskiej poza Polską (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 16. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, załączyć do oferty HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub załączyć pisemne OŚWIADCZENIE, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | Załączyć harmonogram lub oświadczenie |  |
| 17. | Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania okresowej kontroli bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym z normą PN-EN 62353 z uwzględnieniem wymagań producenta – wypełnić załącznik w/g wzoru KARTA KONTROLI. | Tak |  |
| 18. | Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie wymaga przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne zamawiającego załączyć HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania. W dniu dostawy SZKOLENIE w tym zakresie wraz z WYDANIEM IMIENNEGO CERTYFIKATU upoważniającego do wykonywania tych czynności (wraz z dokumentacją pkt 19). | Załączyć harmonogram |  |
| 19. | W przypadku harmonogramu pkt 18 w języku polskim dokumentacja serwisowo – techniczna zawierająca opis sposobu wykonania tych czynności przez służby techniczne zamawiającego – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 20. | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 21. | Paszport techniczny (wypełniony) – dostarczony w dniu dostawy. | Tak |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

| Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem – proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto) JEŻELI DOTYCZY: |
| --- |
| ___________________ |  |
| ___________________ |  |

______________________________________________

Pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3/pakiet nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.

PAKIET NR 2 POZYCJA NR 1

ŁÓŻKO STEROWANE ELEKTRYCZNIE Z WYPOSAŻENIEM DO PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ - 4 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny/wartość | Parametr oferowany (podać, opisać) | Punktacja parametrów ocenianych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka | Tak |  |  |
| 2. | Łóżko wyposażone w akumulator z sygnalizacją jego naładowania | Tak |  |  |
| 3. | Długość zewnętrzna łóżka – 2150mm (+/- 50mm). Możliwość skracania i wydłużania leża o min. 150 mm | Tak, Podać |  |  |
| 4. | Szerokość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami – 950mm (+/-50mm). | Tak, Podać |  |  |
| 5. | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele gładkie, łatwo demontowalne bez użycia narzędzi, lekkie nadające się do dezynfekcji. Leże każdego łóżka przystosowane do montażu barierek bocznych oraz protektorów zabezpieczających pacjenta na całej długości leża | Tak |  |  |
| 6. | Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. | Tak |  |  |
| 7. | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: Pilota przewodowego dla pacjenta z podświetlanymi przyciskami i latarką Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku. Możliwość umieszczenia panelu w półce na pościel | Tak |  | Pilot przewodowy z dwoma strefami odróżnionymi kolorystycznie – 20 pkt Pilot jednolity – 0pkt |
| 8. | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 30mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka | Tak, Podać |  |  |
| 9. | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70( (+/-5omm) | Tak, Podać |  |  |
| 10. | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 34( (+/-5omm) | Tak, Podać |  |  |
| 11. | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków na pilocie dla pacjenta i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |  |
| 12. | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm. | Tak, podać |  |  |
| 13. | Funkcja Ergoframe (zaawansowana autoregresja) system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | Tak |  |  |
| 14. | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 15( – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak, Podać |  |  |
| 15. | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 15( – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak, Podać |  |  |
| 16. | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |  |
| 17. | Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |  |
| 18. | Regulacja elektryczna funkcji CPR – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |  |
| 19. | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Elektroniczne wskaźniki informujące o zablokowanych, aktywnych funkcjach łóżka na panelu sterowniczym i pilocie pacjenta | Tak |  |  |
| 20. | Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji | Tak |  |  |
| 21. | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przyciski aktywacji dostępne w sterowaniu: na panelu i pilocie | Tak |  |  |
| 22. | Odłączenie wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak |  | 180 sekund – 20pkt Mniej niż 180 sekund –0pkt |
| 23. | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak |  |  |
| 24. | Mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |  |
| 25. | Koła o średnicy min 125mm z możliwością centralnego blokowania. | Tak |  |  |
| 26. | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | Tak |  |  |
| 27. | Wyposażenie: Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża o wysokości min 450mm. Barierki wyposażone w uchwyt z system blokady umożliwiającym odblokowywanie, składanie i rozkładanie za pomocą jednej ręki. Mechanizm wbudowany w górną poprzeczkę barierki – do wszystkich łóżek Materac o grubości min 100mm wykonany z piany poliuretanowej. Materac w pokryciu nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze – do wszystkich łóżek Wysuwana spad leża - lakierowana półka na pościel z miejscem do odkładania panelu sterowniczego – do wszystkich łóżek Wieszak kroplówki pokryty warstwą aktywnej miedzi lub powłoką z domieszką jonów srebra o właściwościach przeciw bakteryjnym. Właściwości potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Szafka przyłóżkowa – opisana poniżej do każdego łóżka | Tak |  | Łóżko i materac jednego producenta – 20pkt Łóżko i materac dwóch producentów – 0pkt |
| 28. | Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka | Tak | Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka | Tak |
| 29. | Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego | Tak | Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego | Tak |
| 30. | Szerokość całkowita: 450 mm (+/- 30 mm) | Tak Podać | Szerokość całkowita: 450 mm (+/- 30 mm) | Tak Podać |
| 31. | Długość całkowita: 450 mm (+/-30 mm) | Tak Podać |  |  |
| 32. | Wysokość całkowita: 825 mm (+/-30 mm) | Tak Podać |  |  |
| 33. | Blat szafki wykonany z tworzywa | Tak |  |  |
| 34. | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki | TAK |  | Uchwyty pokryte antybakteryjną powłoką z miedzi, antybakteryjność potwierdzona certyfikatem Cu+ - 20pkt Brak powłoki miedzianej – 0 pkt |
| 35. | Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki | Tak |  |  |
| 36. | Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany blat boczny np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp. | Tak |  |  |
| 37. | Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm, w tym 2 z blokadą | Tak |  |  |
| 38. | Montaż i szkolenie pracowników | Tak |  |  |

PAKIET NR 2 POZYCJA NR 2

ŁÓŻKO STEROWANE ELEKTRYCZNIE Z WYPOSAŻENIEM DLA DDOM - 2 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny/wartość | Parametr oferowany (podać, opisać) | Punktacja parametrów ocenianych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja łóżka ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. | TAK |  |  |
| 2. | Leże łóżka czterosegmentowe wypełnione metalową siatką lakierowaną proszkowo | TAK |  |  |
| 3. | Długość zewnętrzna łóżka 2150mm (+/-50mm) z możliwością przedłużenia leża o min. 200 mm. | Tak |  |  |
| 4. | Szerokość zewnętrzna łóżka – 960 mm (+/-50mm) | Tak |  |  |
| 5. | Leże łóżka wypełnione siatką składające się z czterech segmentów | Tak |  |  |
| 6. | Wypełnienia szczytów płytą unilam w z możliwością wyboru koloru / szczyty tworzywowe z możliwością wyboru koloru wypełnienia | Tak, Podać |  |  |
| 7. | Sterowanie elektryczne łóżkiem przy pomocy pilota przewodowego: Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 355 mm do 755 mm (+/- 50 mm) Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 80º +/- 5º Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 50º +/- 5º Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu umiejscowionym od strony szczytu nóg poza zasięgiem leżącego pacjenta) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej | TAK, Podać |  |  |
| 8. | Klasa szczelności siłowników elektrycznych min. IP54 | Podać |  |  |
| 9. | Pojedyncze koła jezdne o średnicy min. 125 mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka | TAK |  |  |
| 10. | 4 kółka odbojowe w każdym rogu łóżka | TAK |  |  |
| 11. | Szczyty łóżka drewnopodobne | TAK |  |  |
| 12. | Montaż | TAK |  |  |
| 13. | Szkolenie | TAK |  |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU (dotyczy obydwu pozycji z PAKIETU nr 2)

Oferowana długość okresu gwarancji (podlegająca ocenie) musi być taka sama dla każdej z 2 pozycji pakietu.

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na urządzenie liczony od dnia instalacji przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru. | min. 24 miesiące, podać za każde kolejne 6 mc dodatkowe 5 pkt. maksymalnie 20 pkt. |  |
| 2. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju urządzenia (naprawy) zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia. | Tak |  |
| 3. | Możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową odpłatnością lub wykupienie kontraktu serwisowego. | Tak |  |
| 4. | Pełna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji), cykliczna kontrola bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych w Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2010, Nr 107, poz. 679) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp. | Tak |  |
| 5. | Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w godzinach zegarowych. | 48 h |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w dniach roboczych. | <=3 dni |  |
| 7. | W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i zapewnia urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy dostarczone do 48h od momentu zgłoszenia awarii. | Tak |  |
| 8. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu/urządzenia na nowy: a) 2 naprawy tego samego elementu (podzespołu) – uprawniają do wymiany podzespołu na nowy lub b) 3 niezależne od siebie awarie aparatu (sprzętu) w okresie 30 kolejnych dni – uprawniają do wymiany aparatu (sprzętu) na nowy. | Tak |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia. | 10 lat od daty dostawy |  |
|  | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE ZOSTANĄ UZGODNIONE Z WYŁONIONYM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM WYKONAWCĄ (PRZED DOSTAWĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) |  |  |
| 10. | Przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 w okresie gwarancji zalecane przez producenta a wykonywane przez serwis autoryzowany – podać w tabeli harmonogram zawierający m.in. terminy i zakres czynności do wykonania. | Podać |  |
| 11. | Czas niezbędny do wykonania przeglądu okresowego lub innych czynności wymienionych w zakresie Art. 90 pkt 4 w ramach gwarancji od momentu zgłoszenia w dniach kalendarzowych. | <=14 dni |  |
| 12. | Po uruchomieniu urządzenia a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO sprzętu zgodny z normą PN-EN 62353. W przypadku, gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 NALEŻY załączyć OŚWIADCZENIE PRODUCENTA. | Protokół lub załączyć oświadczenie |  |
| 13. | Serwis gwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 14. | Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta urządzenia. | Załączyć |  |
| 15. | Najbliższy dla zamawiającego pogwarancyjny serwis na terenie krajów Unii Europejskiej poza Polską (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 16. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, załączyć do oferty HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub załączyć pisemne OŚWIADCZENIE, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | Załączyć harmonogram lub oświadczenie |  |
| 17. | Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania okresowej kontroli bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym z normą PN-EN 62353 z uwzględnieniem wymagań producenta – wypełnić załącznik w/g wzoru KARTA KONTROLI. | Tak |  |
| 18. | Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie wymaga przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne zamawiającego załączyć HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania. W dniu dostawy SZKOLENIE w tym zakresie wraz z WYDANIEM IMIENNEGO CERTYFIKATU upoważniającego do wykonywania tych czynności (wraz z dokumentacją pkt 19). | Załączyć harmonogram |  |
| 19. | W przypadku harmonogramu pkt 18 w języku polskim dokumentacja serwisowo – techniczna zawierająca opis sposobu wykonania tych czynności przez służby techniczne zamawiającego – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 20. | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 21. | Paszport techniczny (wypełniony) – dostarczony w dniu dostawy. | Tak |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

| Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem – proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto) JEŻELI DOTYCZY: |
| --- |
| ___________________ |  |
| ___________________ |  |

______________________________________________

Pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3/pakiet nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.

PAKIET NR 3 POZYCJA NR 1

STÓŁ DO MASAŻU - 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny/wartość | Parametr oferowany (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Leżysko min 1950 x 680 mm | TAK |  |
| 2. | wysokość stołu min 530 ÷ 950 mm | TAK |  |
| 3. | Kąt odchylenia zagłówka min -80 ÷ 45 stopni | TAK |  |
| 4. | Kąt łamania leżyska min 0 ÷ 25 stopni | TAK |  |
| 5. | Regulacja podłokietników min. 0 ÷ 180 mm | TAK |  |
| 6. | Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg | TAK |  |
| 7. | Masa max 85 kg. | TAK |  |
| 8. | Sterowanie wysokości ramą sterującą dostępną z każdej strony stołu | TAK |  |
| 9. | Okrągłe wycięcie z miękką poduszką i zatyczką | TAK |  |
| 10. | Uchwyt na ręczniki papierowe | TAK |  |
| 11 | Kółka jezdne opuszczane i podnoszone | TAK |  |
| 12. | Komplet klinów do masażu | TAK |  |
| 13. | Kąt pochylenia zagłówka regulowany za pomocą sprężyny gazowej. Kąt łamania leżyska regulowany ręcznie poprzez pokręcanie korbki pod leżyskiem. | TAK |  |

PAKIET NR 3 POZYCJA NR 2

WIRÓWKA DO KOŃCZYN DOLNYCH - 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny/wartość | Parametr oferowany (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prysznic ręczny | Tak |  |
| 2. | Regulacja napowietrzania – „bierny masaż perełkowy” | Tak |  |
| 3. | System napełniania | Tak |  |
| 4. | Automatyczne ustawienie wybranego poziomu wody | Tak |  |
| 5. | Automatyczny system napełniania ciepła/zimna woda | Tak |  |
| 6. | Automatyczne wyłączanie urządzenia po upływie zadanego czasu | Tak |  |
| 7. | Wymiary max: szerokość 770 mm, wysokość 750 m, długość 840 mm | Tak |  |
| 8. | Timer | Tak |  |

PAKIET NR 3 POZYCJA NR 3

WIRÓWKA KOŃCZYN GÓRNYCH - 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny/wartość | Parametr oferowany (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym | TAK |  |
| 2. | Min. 4 dysze do masażu podwodnego o regulowanym kierunku z regulacją kierunku wypływu strumienia wody. | TAK |  |
| 3. | System napełniania z elektronicznym termometrem. | TAK |  |
| 4. | Regulowana wysokość nóg | TAK |  |
| 5. | Pojemność wanny: min 20l | TAK |  |
| 6. | Wymiary +/- 5% szerokość 790 mm, wysokość 930 mm, długość 770 mm | TAK |  |
| 7. | Dotykowy kolorowy panel sterowania umożliwiający: włączenie/wyłączenie urządzenia, zabezpieczenie przed pracą na sucho, automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu | TAK |  |
| 8. | Wyposażenie: krzesło do wirówek, prysznic ręczny. | TAK |  |

PAKIET NR 3 POZYCJA NR 4

EKG - 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny/wartość | Parametr oferowany (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | TAK |  |
| 2. | Wydruk w trybie 1 lub 3 przebiegów EKG | TAK |  |
| 3. | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |
| 4. | Graficzne menu wyświetlane na ekranie umożliwiające łatwą Obsługę za pomocą klawiatury | TAK |  |
| 5. | Pamięć ostatniego badania automatycznego | TAK |  |
| 6. | Wykonanie do 60 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | TAK |  |
| 7. | Moduł automatycznej analizy i interpretacji | TAK |  |
| 8. | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
| 9. | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |
| 10. | Automatyczna detekcja zespołów QRS | TAK |  |
| 11. | Prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s | TAK |  |
| 12. | Filtr zakłóceń sieciowych: 50 Hz, 60 Hz | TAK |  |
| 13. | Filtr zakłóceń mięśniowych: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz | TAK |  |
| 14. | Filtr izolinii: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz | TAK |  |
| 15. | Detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody | TAK |  |
| 16. | Wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca | TAK |  |
| 19. | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 20. | Badanie automatyczne z wydrukiem danych pacjenta i danych gabinetu | TAK |  |
| 21. | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń | TAK |  |
| 22. | Wymiary max. (D x S x W): 255 x 195 x 69 mm | TAK |  |
| 23. | Waga: < 1,3 kg | TAK |  |
| 24. | Wyposażenie : kabel EKG, elektrody przyssawkowe, elektrody kończynowe, żel 250g, papier 1, kabel zasilający | TAK |  |

PAKIET NR 3 POZYCJA NR 5

ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY - 1 kpl

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny/wartość | Parametr oferowany (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Torbo-plecak transportowy wykonany z CORDURY, umożliwiający transport w ręku, na ramieniu i na plecach; z przegrodami dla poszczególnych elementów zestawu i z łatwym dostępem do niezależnych przegród na sprzęt i materiały medyczne, wyposażony w mocowania na butlę tlenową2,7l, wymiary max 65x40x35cm | TAK |  |
| 2. | Ampularium małe na max 49 ampułek. Wymiary max: 18x14x7cm | TAK |  |
| 3. | Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych, sztywny, z możliwością sprawdzenia tętna na tętnicach szyjnych, wykonany z materiału zabezpieczającego wchłanianie krwi i wody, przenikalny dla promieni X. | TAK |  |
| 4. | Zestaw 14 szyn Kramera w torbie transportowej. Rozmiary w mm: 1500x120, 1500x120,1200x1200, 1000x100, 900x120, 900x120, 800x120, 800x100, 700x100, 700x70, 600x70, 600x70, 250x50, 250x50. | TAK |  |
| 5. | Nożyczki do cięcia bandaży. | TAK |  |
| 6. | Laryngoskop z oświetleniem światłowodowym z kpl. 3 łyżek 1,2,3 | TAK |  |
| 7. | Zestaw rurek krtaniowych LT-D 3,4,5 jednorazowych, jednoświatłowe, pakowane sterylnie. | TAK |  |
| 8. | Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedela, wielorazowe do dezynfekcji i sterylizacji, rozmiary 40 mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm | TAK |  |
| 9. | Ssak mechaniczny, pistoletowy: -obudowa pompy: tworzywo ABS, ciężar max: pompa 150 g., pojemnik pusty z cewnikiem dla dorosłych: 100 g., wydajność min : 20 l/min, podciśnienie min.: 550 mmHg, pojemność pojemnika min 300 ml | TAK |  |
| 10. | Zestaw opatrunków hydrożelowych, schładzających, sterylnych: 10*10cm(x1), 20*45cm(x2), dłoń 20*55cm(x2), twarz30*40cm(x2) | TAK |  |
| 11. | Aparat do płukania oka z bocznym odpływem (polietylenowy pojemnik z nakręcaną, specjalnie profilowaną i przylegającą do oka głowicą) | TAK |  |

PAKIET NR 3 POZYCJA NR 6

APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA - 3 szt

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny/wartość | Parametr oferowany (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trwała i lekka aluminiowa obudowa odporna na korozję, | TAK |  |
| 2. | Lateksowa gruszka do napełnienia mankietu, | TAK |  |
| 3. | Zawór spustowy wyposażony w system antykurzowy, | TAK |  |
| 4. | Mikro filtry zabezpieczające system pomiarowy, | TAK |  |
| 5. | Utwardzana membrana zapewniająca precyzję pomiarów | TAK |  |
| 6. | Wytrzymałość membrany testowana do 600 mm Hg, | TAK |  |
| 7. | Skala liniowa min Ø 64 mm znakowana od 0 do 300 mm Hg, z podziałką min co 2 mm, | TAK |  |
| 8. | Maksymalny błąd pomiarowy max. +/- 3 mm Hg, | TAK |  |
| 9. | Mankiet dla dorosłych i mankiet XL | TAK |  |
| 10. | Etui do przechowywania | TAK |  |

PAKIET NR 3 POZYCJA NR 7

ZESTAW DO REANIMACJI - 1 kpl

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny/wartość | Parametr oferowany (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek samorozprężalny AMBU z maskami dla dorosłych (wielorazowy) | TAK |  |
| 2. | Defibrylator automatyczny AED spełniający wymogi ERC | TAK |  |
| 3. | Butla 2.0 stalowa | TAK |  |
| 4. | Reduktor medyczny z przepływomierzem nastawnym min od 0-25 l/min oraz złączem AGA. | TAK |  |

PAKIET NR 3 POZYCJA NR 8

STETOSKOP - 3 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny/wartość | Parametr oferowany (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tradycyjna dwustronna głowica | TAK |  |
| 2. | Lejek 23 -30 mm | TAK/Podać |  |
| 3. | Membrana 40 – 44 mm | TAK/Podać |  |
| 4. | Głowica ze stali nierdzewnej wyposażona w ciepłe obwódki | TAK |  |
| 5. | Długość przewodu min 55 cm | TAK/Podać |  |

PAKIET NR 3 POZYCJA NR 9

WÓZEK INWALIDZKI - 2 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny/wartość | Parametr oferowany (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ręczny modułowy dla dorosłych | TAK |  |
| 2. | Konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo | TAK |  |
| 3. | Siedzisko i oparcie tapicerowane mat. Zmywalnym odpornym na dezynfekcję | TAK |  |
| 4. | Szerokość siedziska min 49 cm | TAK/Podać |  |
| 5. | Szerokość wózka min 67 cm | TAK/Podać |  |
| 6. | Wysokość oparcia min 40 cm | TAK/Podać |  |
| 7. | Nośność min 120 kg | TAK/Podać |  |
| 8. | Koła przednie pełne(bezdętkowe) 200 x 50 ; koła tylne 24 cale pełne(bezdętkowe). | TAK |  |
| 9. | Wózek wyposażony w uchylne i demontowalne podłokietniki oraz podparcie przedramienia (podłokietnik wydłużony). Podnóżki wózka uchylne i demontowalne. Płyta podnóżka aluminiowa wyposażona w kółka odbojowe. | TAK |  |

PAKIET NR 3 POZYCJA NR 10

ZESTAW WSPOMAGAJĄCY PORUSZANIE SIĘ - 2 kpl

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny/wartość | Parametr oferowany (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw rehabilitacyjny składający się z kompletu kul łokciowych, balkonika oraz podpórki (chodzika). | TAK |  |
| 2. | Kule łokciowe regulowane podwójnie (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm), lekkie, z anodowanego aluminium; rękojeść uniwersalna, dwa odblaski, balkonik o ramie aluminiowej, wzmocnionej, składanego za pomocą jednego przycisku, dwu-funkcyjny: krocząco-stały, posiadający ergonomiczne uchwyty. Waga: 2,3 kg. Maksymalne obciążenie: 136 kg. | TAK |  |
| 3. | Chodzik o ramie stalowej, składany, lakierowany metodą proszkową, stabilna i wytrzymała konstrukcja z regulacją wysokości rączek, standardowe wyposażenie: hamulec z systemem postojowego blokowania, przedni kosz na zakupy - tacka montowana na siedzisku, siedzisko wykonane z tworzyw | TAK |  |

PAKIET NR 3 POZYCJA NR 11

WYPOSAŻENIE SALI KINEZYTERAPII - 1 kpl

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny/wartość | Parametr oferowany (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drabinki gimnastyczne klasyczne 2 sztuki 250x90 z zestawem montażowym. | Tak |  |
| 2. | Piłki gimnastyczne ABS 3 sztuki – 55 cm, 65cm, 75cm. | Tak |  |
| 3. | Materace gimnastyczne Długość: min. 195 cm, wysokość: 5 cm, szerokość min.: 85 cm – 3 sztuki | Tak |  |
| 4. | Rotor do ćwiczeń kończyn górnych – o napędzie elektrycznym, min 5 programów, możliwość ustawiania czasu i tempa treningu a także obciążenia, wyświetlacz informujący o podstawowych parametrach ćwiczeń. | Tak |  |
| 5. | Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych - o napędzie elektrycznym, min 5 programów, możliwość ustawiania czasu i tempa treningu a także obciążenia, wyświetlacz informujący o podstawowych parametrach ćwiczeń. | Tak |  |
| 6. | UGUL wraz z osprzętem- Wykonana z kształtowników zamkniętych 30x30x2 +/- 5 %, lakierowana proszkowo. Okratowanie: pręty ścian bocznych: średnica min 6 mm, pręty sufitu: min 7 mm. Szerokość: max 200 cm, wysokość: 200 cm, długość: max 200 cm, waga: max 160 kg Osprzęt. Linki, podwieszki pod ramiona (6 sztuk), nogi (6 sztuk) miednice, klatkę piersiową, stopy, głowę (po 1 sztuce). Pasy do stabilizacji: klatki piersiowej, podudzia, ramienia, odcinka lędźwiowego kręgosłupa. (po 1 sztuce) | Tak |  |

PAKIET NR 3 POZYCJA NR 12

GLUKOMETR - 4 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny/wartość | Parametr oferowany (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metoda oznaczania: biosensor oksydazy glukozowej | TAK |  |
| 2. | Automatyczne wyłączenie: do 2 minuty od ostatniej czynności | TAK |  |
| 3. | Zasilanie: 1 wymienialna bateria | TAK |  |
| 4. | Kalibracja: względem osocza | TAK |  |
| 5. | Typ portu danych: micro USB | TAK |  |
| 6. | Pamięć: przechowuje min 200 ostatnich wyników | TAK |  |
| 7. | Zakres pomiaru: min 20-600 mg/dl | TAK |  |
| 8. | Zakres temperatury bezpiecznej dla urządzenia: min 10 - 44 st. C | TAK |  |
| 9. | Wilgotność: min 10% - 90% | TAK |  |
| 10. | Zakres hematokrytu: min 30%-55% | TAK |  |
| 11 | Próbka badana: świeża krew z naczyń włosowatych | TAK |  |
| 12 | Objętość próbki: max 1,0 ul | TAK |  |
| 13 | Wymiary max : 52 mm (szer.) x 86 mm (dług.) x 16 mm (gr.) | TAK |  |
| 14 | Czas pomiaru: max 5 sekund | TAK |  |
| 15 | Kodowanie: glukometr nie wymaga kodowania | TAK |  |
| 16 | Waga: max 70 gramów z baterią | TAK |  |

PAKIET NR 3 POZYCJA NR 13

SPRZĘT DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ - 1 kpl

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny/wartość | Parametr oferowany (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kredki grube 144 sztuki - Posortowane kolorami kredki w 12 kolorach. Wymiary: rysik -Ø 6 – 8 mm, kredka -Ø 10 mm – 12 mm, dł. 17,5 cm. | Tak |  |
| 2. | Ołówki (36 sztuk) Twardość HB, Rozmiar: rysik Ø 2 -3 mm, długość 16,5 -17,5 cm | Tak |  |
| 3. | Tablica do pisania - z kredą i ściereczką. Materiał: płyta podstawowa ze sklejki. Wymiary min: 150 x 100 cm. | Tak |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU (dotyczy wszystkich pozycji z PAKIETU nr 3, oprócz pozycji które ulegają naturalnemu zużyciu np. kredki i ołówki z poz. 13 lub np. opatrunki hydrożelowe poz. 5)

Oferowana długość okresu gwarancji (podlegająca ocenie) musi być taka sama dla każdej z 13 pozycji pakietu.

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na urządzenie liczony od dnia instalacji przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru. | min. 24 miesiące, podać za każde kolejne 6 mc dodatkowe 5 pkt. maksymalnie 20 pkt. |  |
| 2. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju urządzenia (naprawy) zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia. | Tak |  |
| 3. | Możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową odpłatnością lub wykupienie kontraktu serwisowego. | Tak |  |
| 4. | Pełna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji), cykliczna kontrola bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych w Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2010, Nr 107, poz. 679) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp. | Tak |  |
| 5. | Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w godzinach zegarowych. | 48 h |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w dniach roboczych. | <=3 dni |  |
| 7. | W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i zapewnia urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy dostarczone do 48h od momentu zgłoszenia awarii. | Tak |  |
| 8. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu/urządzenia na nowy: a) 2 naprawy tego samego elementu (podzespołu) – uprawniają do wymiany podzespołu na nowy lub b) 3 niezależne od siebie awarie aparatu (sprzętu) w okresie 30 kolejnych dni – uprawniają do wymiany aparatu (sprzętu) na nowy. | Tak |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia. | 10 lat od daty dostawy |  |
|  | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE ZOSTANĄ UZGODNIONE Z WYŁONIONYM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM WYKONAWCĄ (PRZED DOSTAWĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) – pod warunkiem że sprzęt podlega wskazanym wymaganiom |  |  |
| 10. | Przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 w okresie gwarancji zalecane przez producenta a wykonywane przez serwis autoryzowany – podać w tabeli harmonogram zawierający m.in. terminy i zakres czynności do wykonania. | Podać |  |
| 11. | Czas niezbędny do wykonania przeglądu okresowego lub innych czynności wymienionych w zakresie Art. 90 pkt 4 w ramach gwarancji od momentu zgłoszenia w dniach kalendarzowych. | <=14 dni |  |
| 12. | Po uruchomieniu urządzenia a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO sprzętu zgodny z normą PN-EN 62353. W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 NALEŻY załączyć OŚWIADCZENIE PRODUCENTA. | Protokół lub załączyć oświadczenie |  |
| 13. | Serwis gwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 14. | Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta urządzenia. | Załączyć |  |
| 15. | Najbliższy dla zamawiającego pogwarancyjny serwis na terenie krajów Unii Europejskiej poza Polską (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 16. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, załączyć do oferty HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub załączyć pisemne OŚWIADCZENIE, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | Załączyć harmonogram lub oświadczenie |  |
| 17. | Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania okresowej kontroli bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym z normą PN-EN 62353 z uwzględnieniem wymagań producenta – wypełnić załącznik w/g wzoru KARTA KONTROLI. | Tak |  |
| 18. | Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie wymaga przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne zamawiającego załączyć HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania. W dniu dostawy SZKOLENIE w tym zakresie wraz z WYDANIEM IMIENNEGO CERTYFIKATU upoważniającego do wykonywania tych czynności (wraz z dokumentacją pkt 19). | Załączyć harmonogram |  |
| 19. | W przypadku harmonogramu pkt 18 w języku polskim dokumentacja serwisowo – techniczna zawierająca opis sposobu wykonania tych czynności przez służby techniczne zamawiającego – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 20. | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 21. | Paszport techniczny (wypełniony) – dostarczony w dniu dostawy. | Tak |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

| Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem – proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto)JEŻELI DOTYCZY: |
| --- |
| ___________________ |  |
| ___________________ |  |

______________________________________________

Pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3/pakiet nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.

PAKIET NR 4 POZYCJA NR 1

KOLPOSKOP - 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny/wartość | Parametr oferowany (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolposkop Optyczny | TAK |  |
|  | Odległość robocza 250 mm +/-7mm | TAK |  |
|  | Powiększenia dla obiektywu: F-250mm: 3,3x5,3x 8,5x 13,6x22x | TAK |  |
|  | Rozdzielczość , 32, 50, 70, 85, 90 l/mm | TAK |  |
|  | Pole widzenia mm 66, 42, 26, 16, 10 | TAK |  |
|  | Dopasowanie dioptryjne okularów nie mniejsze niż ±5 | TAK |  |
|  | Zakres regulacji odległości źrenic min: 56 – 74 mm regulowany osobnym pokrętłem | TAK |  |
|  | Kąt pomiędzy osią optyczną obiektywu i okularem 45 o | TAK |  |
|  | Filtr zielony wbudowany w obiektyw kolposkopu | TAK |  |
|  | Źródło światła LED | TAK |  |
|  | Maksymalne natężenie źródła światła LED 60 000lx | TAK |  |
|  | Pięcioramienny podłogowy, przejezdny statyw, średnica mniejsza niż 600mm wyposażony w kółka z blokadą hamulcami na przynajmniej 3 kołach | TAK |  |
|  | Pokrętło do jednoczesnego hamowania osi obrotu sztycy kolposkopu oraz osi obrotu uchylnego ramienia kolposkopu | TAK |  |
|  | Minimalna regulacja wysokości 985, mm | TAK |  |
|  | Maksymalna regulacja wysokości 1275, mm | TAK |  |
|  | Waga nie więcej niż 35kg | TAK |  |
|  | Kolposkop optyczny wyposażony z kamerę Full HD wbudowaną w ,,głowę'' kolposkopu, zabudowaną szczelną obudową , bez wystających przewodów | TAK |  |
|  | Ręczny przycisk robienia zdjęć zlokalizowany poniżej lunetek okulara. | TAK |  |
|  | Połączenie z komputerem za pomocą przewodu USB | TAK |  |
|  | Wyposażenie w zintegrowaną półkę pod laptop o wymiarze długość x szerokość 400x300mmz +/-50mm z możliwością jej obrotu 360o oraz zmianą kąta pochylenia oraz możliwością jej szybkiego I łatwego demontażu | TAK |  |  |
|  | Program analityczno pomiarowy w języku polskim producenta kolposkopu, z możliwością robienia zdjęć i nagrywania sekwencji video, generowania raportów po zakończeniu protokołu "Kolposkopii", dodawania zdjęć do raportu zainstalowany na kompatybilnym komputerze przenośnym. | TAK |  |
|  | Pełna instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą. | TAK |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na urządzenie liczony od dnia instalacji przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru. | min. 24 miesiące, podać za każde kolejne 6 mc dodatkowe 5 pkt. maksymalnie 20 pkt. |  |
| 2. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju urządzenia (naprawy) zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia. | Tak |  |
| 3. | Możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową odpłatnością lub wykupienie kontraktu serwisowego. | Tak |  |
| 4. | Pełna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji), cykliczna kontrola bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych w Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2010, Nr 107, poz. 679) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp. | Tak |  |
| 5. | Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w godzinach zegarowych. | 48 h |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w dniach roboczych. | <=3 dni |  |
| 7. | W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i zapewnia urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy dostarczone do 48h od momentu zgłoszenia awarii. | Tak |  |
| 8. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu/urządzenia na nowy: a) 2 naprawy tego samego elementu (podzespołu) – uprawniają do wymiany podzespołu na nowy lub b) 3 niezależne od siebie awarie aparatu (sprzętu) w okresie 30 kolejnych dni – uprawniają do wymiany aparatu (sprzętu) na nowy. | Tak |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia. | 10 lat od daty dostawy |  |
|  | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE ZOSTANĄ UZGODNIONE Z WYŁONIONYM W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM WYKONAWCĄ (PRZED DOSTAWĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) |  |  |
| 10. | Przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 w okresie gwarancji zalecane przez producenta a wykonywane przez serwis autoryzowany – podać w tabeli harmonogram zawierający m.in. terminy i zakres czynności do wykonania. | Podać |  |
| 11. | Czas niezbędny do wykonania przeglądu okresowego lub innych czynności wymienionych w zakresie Art. 90 pkt 4 w ramach gwarancji od momentu zgłoszenia w dniach kalendarzowych. | <=14 dni |  |
| 12. | Po uruchomieniu urządzenia a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO sprzętu zgodny z normą PN-EN 62353. W przypadku, gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 NALEŻY załączyć OŚWIADCZENIE PRODUCENTA. | Protokół lub załączyć oświadczenie |  |
| 13. | Serwis gwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 14. | Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta urządzenia. | Załączyć |  |
| 15. | Najbliższy dla zamawiającego pogwarancyjny serwis na terenie krajów Unii Europejskiej poza Polską (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 16. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, załączyć do oferty HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub załączyć pisemne OŚWIADCZENIE, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | Załączyć harmonogram lub oświadczenie |  |
| 17. | Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania okresowej kontroli bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym z normą PN-EN 62353 z uwzględnieniem wymagań producenta – wypełnić załącznik w/g wzoru KARTA KONTROLI. | Tak |  |
| 18. | Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie wymaga przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne zamawiającego załączyć HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania. W dniu dostawy SZKOLENIE w tym zakresie wraz z WYDANIEM IMIENNEGO CERTYFIKATU upoważniającego do wykonywania tych czynności (wraz z dokumentacją pkt 19). | Załączyć harmonogram |  |
| 19. | W przypadku harmonogramu pkt 18 w języku polskim dokumentacja serwisowo – techniczna zawierająca opis sposobu wykonania tych czynności przez służby techniczne zamawiającego – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 20. | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 21. | Paszport techniczny (wypełniony) – dostarczony w dniu dostawy. | Tak |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

| Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem – proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto) JEŻELI DOTYCZY: |
| --- |
| ___________________ |  |
| ___________________ |  |

______________________________________________

Pieczęć i podpis Wykonawcy