PAKIET Nr 2, ZMIANA 1

Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016r)

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.

Pozycja 1

Aparat do znieczuleń wraz z niezbędnym wyposażeniem – 1 kpl.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametr Oferowany | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa ≤140 kg. | TAK |  | - - - |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz | TAK |  | - - - |
|  | Szuflada na drobne akcesoria | TAK |  | - - - |
|  | Uchwyt awaryjny butli tlenowej i N2O | TAK |  | - - - |
|  | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | TAK/Podać |  | - - - |
|  | Zasilanie gazowe (O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  | - - - |
|  | Awaryjne zasilanie gazowe z butli N2O i O2 | TAK |  | - - - |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu minimum 30 minut | TAK |  | - - - |
|  | Reduktor do butli N2O i O2 ze złączeniami gwintowymi – odczyt z butli na panelu przednim aparatu | TAK |  | - - - |
|  | Ssak inżektorowy, napędzany tlenem z sieci centralnej z regulacją siły ssania, zbiornikiem na wydzieliny oraz zapasowy wymiennik na wydzieliny | TAK |  | - - - |
|  | Uchwyt do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie; system mocowania kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego. | TAK |  | - - - |
|  | Procedura testowa bez interakcji ze strony użytkownika | TAK |  | - - - |
|  | Test aparatu bez dekompletowania układu oddechowego (np. pojemnika na wapno lub czujnika przepływu) | TAK |  | - - - |
|  | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza z możliwością zapamiętania przez aparat lub eksportu danych dotyczących przepływu gazów w trakcie znieczulania do komputera | TAK / opis |  | - - - |
|  | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | TAK |  | - - - |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 25% | TAK/ opis |  | - - - |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami minimalny przepływ świeżych gazów 200 ml/min lub niższy | TAK |  | - - - |
|  | Zastawka nadciśnieniowa APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania zastawki do minimum | TAK |  | - - - |
|  | Powrót dawki próbki gazu do układu oddechowego | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość awaryjnej wentylacji mechanicznej przy zaniku gazów centralnych i z butli | TAK |  | - - - |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych o niskiej podatności | TAK |  | - - - |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, małej ilości części (max. 11),łatwy do wymiany i sterylizacji | TAK/Podać ilość części |  | - - - |
|  | Czyszczenie układu oddechowego bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów | TAK |  | - - - |
|  | Sterylizacja parowa wszystkich elementów systemu oddechowego wraz z czujnikiem przepływu | TAK |  | - - - |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności | TAK |  | - - - |
|  | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  | - - - |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 1.5 L | TAK/Podać |  | - - - |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  | - - - |
|  | Wykres słupkowy przedstawiający zużycie świeżych gazów w trakcie znieczulania – tzw. ekonometr znieczulenia | TAK |  | - - - |
|  | Respirator o sterowaniu elektronicznym, napęd respiratora nie zużywający gazów medycznych (elektryczny) | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Podawanie czystego O2 przy wyłączonym aparacie | TAK |  | - - - |  |
|  | Podgrzewany układ oddechowy bez zewnętrznych kabli zasilających | TAK |  | - - - |  |
|  | Analizator gazowy niewymagający stosowania gazu kalibracyjnego przez użytkownika | TAK |  | - - - |  |
|  | Pułapka wodna zabezpieczająca moduł gazowy przed przedostaniem się wilgoci | TAK |  | - - - |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  | - - - |
|  | Tryb ręczny | TAK |  | - - - |  |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  | - - - |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętościowo przy dodatnim ciśnieniu w układzie pacjenta | TAK |  | - - - |  |
|  | SIMV synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona | TAK |  | - - - |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  | - - - |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb PS (Pressure Support) | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb z gwarantowaną objętością (typu Auto Flow) | TAK |  | - - - |
|  | Reg. Stosunku wdechu do wydechu: minimum 4:1 do 1:4 (podać zakres) | TAK/Podać |  | - - - |
|  | Reg. częstości oddechu minimum od 3 do 100 l/min(podać zakres) | TAK/Podać |  | - - - |
|  | Reg. objętości oddechowej minimum od 20 do 1400 ml (podać zakres) | TAK/Podać |  | - - - |
|  | PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 0 do 20 cmH2O (podać zakres) | TAK/Podać |  | Możliwość ustawienia PEEP poniżej 3 cmH2O – 4 pkt. Brak takiej możliwości – 0 pkt. |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 60 hPa ( podać zakres) | TAK/Podać |  | - - - |
|  | Regulacja Plateau wdechu w zakresie minimum od 5 do 50 % czasu wdechu | TAK/Podać |  | - - - |
|  | Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie min. od 0,3 do 15 l/min | TAK/Podać |  | - - - |
|  | Regulacja czasu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych lub automatyczna regulacja zakresu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych- opisać | TAK/Podać |  | - - - |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  | - - - |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  | - - - |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  | - - - |
|  | Alarm Apnea ciśnienia, objętości CO2 | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych po ustabilizowaniu wentylacji | TAK |  | - - - |
|  | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych | TAK |  | - - - |
|  | Pomiar objętości oddechu Vt | TAK |  | - - - |
|  | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  | - - - |
|  | Pomiar objętości minutowej MVspont | TAK |  | - - - |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  | - - - |
|  | Pomiar Ciśnienia szczytowego | TAK |  | - - - |
|  | Pomiar Ciśnienia średniego | TAK |  | - - - |
|  | Pomiar Ciśnienia Plateau | TAK |  | - - - |
|  | Pomiar Ciśnienia PEEP | TAK |  | - - - |
|  | Częstości oddychania | TAK |  | - - - |
|  | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  | - - - |
|  | Dziennik zdarzeń – rejestrowanie przez aparat trybu wentylacji, ciśnienia szczytowego, MV, stężenia O2, etCO2, anestetyków, MAC do protokołowania znieczulania | TAK |  | - - - |
|  | Kapnografia i kapnometria | TAK |  | - - - |
|  | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka; paramagnetyczny pomiar O2, pomiar CO2 | TAK |  | - - - |
|  | Pomiar ciśnienia tlenu w butlach awaryjnych na panelu przednim aparatu | TAK |  | - - - |
|  | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu wagi pacjenta | TAK |  | - - - |
|  | Prezentacja pętli ciśnienie/ objętość, przepływ/ objętość | TAK |  | - - - |
|  | Zapamiętywanie pętli oddechowej (referencyjnej) | TAK |  | - - - |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  | - - - |
|  | Czujnik paramagnetyczny do pomiaru tlenu (nie galwaniczny); nie dopuszcza się pomiaru przez monitor funkcji życiowych lub jego moduł | TAK |  | - - - |
|  | Wyposażenie aparatu: układ oddechowy jednorazowy dla dorosłych i dzieci – min. 25 szt; linie próbkujące do pomiaru gazów (min. 20 szt.); wapno z indykatorem (min. 2 szt. o poj. 5 L na 1 aparat), dodatkowy przepływomierz do tlenu przy aparacie; dreny do O2, N2O i powietrza z wtykami typu AGA; dren do odciągu gazów o dł. min. 5 m wraz z wtykiem; przewód do uziemienia aparatu o dł. min. 3 m. | TAK/Podać |  | - - - |
| Wymagania ogólne monitora anestezjologicznego - 1 szt |  |
|  | Monitor modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Wszystkie moduły przenoszone między monitorami w sposób między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji, bez zakłócania pracy monitora | TAK |  | - - - |
|  | Menu, komunikaty, opisy w języku polskim | TAK |  | - - - |
|  | Sterowanie monitora przy pomocy ekranu dotykowego lub pokrętła | TAK |  | - - - |
|  | Konwekcyjne chłodzenie monitora | TAK |  | - - - |
|  | Monitor modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Wszystkie moduły przenoszone między monitorami w sposób między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji, bez zakłócania pracy monitora | TAK |  | - - - |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej min. 10” | TAK/Podać |  | - - - |
|  | Konfigurowany ekran | TAK |  | - - - |
|  | Liczba krzywych dynamicznych na ekranie – przynajmniej 5 | TAK/Podać |  | - - - |
|  | Wewnętrzna pamięć przynajmniej 50 zdarzeń zawierających | TAK/Podać |  | - - - |
|  | Sieciowe 230V 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Zapewnienie ciągłości monitorowania danych pacjenta przy zasilaniu z własnego awaryjnego źródła zasilania min. 180 minut | TAK/Podać |  | - - - |
|  | Bezpieczne i wygodne zamocowanie monitora do aparatu na ramieniu. W ofercie cenowej ujęte odpowiednie uchwyty i/lub wieszaki | TAK |  | - - - |
|  | Zamontowanie monitora na stacji dokującej ułatwiającej szybkie podłączenie/odłączenie monitora oraz zasilanie elektryczne | TAK |  | - - - |
| Mierzone parametry, moduły pomiarowe: |  |
|  | EKG. Monitorowanie 3 i jednocześnie 7 odprowadzeń | TAK |  | - - - |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmi | TAK |  | - - - |
|  | Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych | TAK |  | - - - |
|  | W komplecie przewód EKG do trzech odprowadzeń | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zastosowania elektrod umieszczonych szeregowo | TAK/NIE |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt. |
|  | Dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 5% | TAK |  | - - - |
|  | Monitorowanie arytmii - podstawowe | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość rozbudowy o pełne monitorowanie arytmii, wg. przynajmniej 10 definicji arytmii | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar odchylenia ST, w zakresie min. od -15 do +15 mm, | TAK |  | - - - |
|  | Pomiar oddechu, z elektrod EKG w zakresie 0-155 odd/min. Wyświetlanie fali oddechowej i częstości oddechów. Możliwa zmiana odprowadzenia EKG użytego do monitorowania oddechu, bez konieczności zmiany położenia elektrod. | TAK |  | - - - |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | TAK |  | - - - |
|  | Dokładność pomiaru częstości oddechów przynajmniej +/- 1 oddech na minutę | TAK |  | - - - |
|  | Sygnalizacja i możliwość wyboru odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania, przynajmniej szczytami płuc i torem brzusznym | TAK |  | - - - |
|  | Pomiar SpO2 Nellcor. Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości liczbowych saturacji i tętna. Wysokość dźwięku sygnału tętna zależna od wartości saturacji. W wyposażeniu czujnik na palec dla dorosłych typu DS100A | TAK |  | - - - |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną. Zakres pomiaru ciśnienia w mankiecie przynajmniej od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 260mmHg dla ciśnienia skurczowego. Możliwość uruchomienia pomiaru na żądanie, pomiarów automatycznych z ustawianym czasem powtarzania od 1 minuty do 4 godzin i pomiarów ciągłych. Wyświetlane wartości liczbowe ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego, staza. W wyposażeniu: - 3 szt. mankietu wielorazowego dla dorosłych w rozmiarach standardowych, - 1 szt. kabla interfejsowego | TAK/Podać |  | - - - |
|  | Pomiar temperatury w 2 kanałach, w zakresie min 0-50oC. Możliwy pomiar jednocześnie dwóch temperatur. Możliwość jednoczesnej prezentacji dwóch wartości temperatury lub jednej z temperatur i ich różnicy. W wyposażeniu jeden czujnik temperatury skóry | TAK/Podać |  | - - - |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru temperatury głębokiej za pomocą czujnika skóry mocowanego na czole | TAK |  | - - - |
| Inne pomiary i możliwości rozbudowy |  |  |  | - - - |
|  | Możliwość rozbudowy w przyszłości o pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IPC) w dwóch kanałach z możliwością rozbudowy do 8 kanałów – przygotowanie pod przetworniki Edwards; opcja softwarowa zawarta w ofercie monitora | TAK |  | - - - |
|  | Pomiar NMT (stopień zwiotczenia pacjenta) mierzony przez moduł sterowany z poziomu monitora | TAK |  | - - - |
|  | Ze względów serwisowych aparat do znieczulania i monitor od tego samego producenta | TAK |  | - - - |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na urządzenie liczony od dnia instalacji przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru. | min. 24 miesiące, podać za każde kolejne 6 mcy – dodatkowe 5 pkt. (Maksymalnie 20 pkt.) |  |
| 2. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju urządzenia (naprawy) zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia. | Tak |  |
| 3. | Możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową odpłatnością lub wykupienie kontraktu serwisowego. | Tak |  |
| 4. | Pełna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji), cykliczna kontrola bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych w Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2010, Nr 107, poz. 679) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp. | Tak |  |
| 5. | Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w godzinach zegarowych. | 48 h |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w dniach roboczych. | <=3 dni |  |
| 7. | W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i zapewnia urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy dostarczone do 48h od momentu zgłoszenia awarii. | Tak |  |
| 8. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu/urządzenia na nowy: a) 2 naprawy tego samego elementu (podzespołu) – uprawniają do wymiany podzespołu na nowy lub b) 3 niezależne od siebie awarie aparatu (sprzętu) w okresie 30 kolejnych dni – uprawniają do wymiany aparatu (sprzętu) na nowy. | Tak |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia. | 8 lat od daty dostawy |  |
| 10. | Przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 w okresie gwarancji zalecane przez producenta a wykonywane przez serwis autoryzowany – podać w tabeli harmonogram zawierający m.in. terminy i zakres czynności do wykonania. | Podać |  |
| 11. | Czas niezbędny do wykonania przeglądu okresowego lub innych czynności wymienionych w zakresie Art. 90 pkt 4 w ramach gwarancji od momentu zgłoszenia w dniach kalendarzowych. | <=14 dni |  |
| 12. | Po uruchomieniu urządzenia a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO sprzętu zgodny z normą PN-EN 62353. W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 załączyć do składanej oferty OŚWIADCZENIE PRODUCENTA. | Protokół lub oświadczenie do oferty |  |
| 13. | Serwis gwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 14. | Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta urządzenia. | na wezwanie Zamawiającego |  |
| 15. | Najbliższy dla zamawiającego pogwarancyjny serwis na terenie krajów Unii Europejskiej poza Polską (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 16. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, załączyć do oferty HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub załączyć do oferty pisemne OŚWIADCZENIE, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | na wezwanie Zamawiającego |  |
| 17. | Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania okresowej kontroli bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym z normą PN-EN 62353 z uwzględnieniem wymagań producenta – wypełnić załącznik w/g wzoru KARTA KONTROLI. | Tak |  |
| 18. | Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie wymaga przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne zamawiającego załączyć do oferty HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania. W dniu dostawy SZKOLENIE w tym zakresie wraz z WYDANIEM IMIENNEGO CERTYFIKATU upoważniającego do wykonywania tych czynności (wraz z dokumentacją pkt 19). | na wezwanie Zamawiającego |  |
| 19. | W przypadku harmonogramu pkt 18 w języku polskim dokumentacja serwisowo – techniczna zawierająca opis sposobu wykonania tych czynności przez służby techniczne zamawiającego – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 20. | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 21. | Paszport techniczny (wypełniony) – dostarczony w dniu dostawy. | Tak |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

| Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem – proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto) JEŻELI DOTYCZY: |
| --- |
| ___________________ |  |
| ___________________ |  |

______________________

(podpis i pieczęć Wykonawcy)