OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP.

Pakiet nr 1

Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2016r)

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.

Pozycja 1

STANOWISKO DO ENDOSKOPII – KOMPLET 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niewypełnienie kolumny „Parametr oferowany” poprzez wpisanie konkretnych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia będzie również skutkowało odrzuceniem oferty. Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK. Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny/wartość | Parametr Oferowany (podać, opisać) | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PROCESOR WIZYJNY HDTV 1080 |
| 1. | System obrazowania w pełnej wysokiej rozdzielczości min. 1920x1080 | TAK (podać dane) |  | - - - |
| 2. | Wbudowana funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła za pomocą filtrowania wiązki białego światła wykorzystująca zakres światła niebieskiego i zielonego, dobrze absorbowanego przez hemoglobinę. Uzyskiwanie kontrastowego obrazowania układu naczyń krwionośnych śluzówki | TAK |  | - - - |
| 3. | Polska wersja językowa menu procesora | TAK |  | - - - |
| 4. | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na min 3 przyciski umieszczone na panelu przednim | TAK/NIE (podać dane) |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 5. | Możliwość powiększenia obrazu ruchomego monitora w trakcie badania | TAK |  | - - - |
| 6. | Wykonywanie zdjęć lub nagrań jakości min HD w czasie rzeczywistym za pomocą procesora wizyjnego | TAK |  | - - - |
| 7. | Zapisywanie zdjęć jako JPEG albo bezstratny BMP lub TIFF |  |  | - - - |
| 8. | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących zdjęcia z badań typu pendrive | TAK |  | - - - |
| 9. | Wyjścia analogowe - min.RGB, Y/C, SYNC BNC | TAK(podać dane) |  | - - - |
| 10. | Wyjścia cyfrowe HD 1080 - min.DVI-D, HD-SDI | TAK(podać dane) |  | - - - |
| 11. | Wyjścia: 2x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej lub drukarki usb; 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów | TAK |  | - - - |
| 12. | Obsługa wielu trybów obrazowania – min.(16:9,4:3) | TAK(podać dane) |  | - - - |
| 13. | System redukcji zakłóceń obrazu | TAK |  | - - - |
| 14. | Funkcja ZOOM min x1,2 | TAK(podać dane) |  | --- |
| 15. | Wzmocnienie elektroniczne obrazu | TAK |  | - - - |
| 16. | Zapis ustawień procesora na przenośnej pamięci | TAK |  | - - - |
| 17. | Funkcja obrazu podwójnego: wyświetlany jednocześnie na ekranie monitora w czasie rzeczywistym obraz: 1-szy bez filtrów, 2-gi z włączonymi filtrami | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 18. | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | TAK |  | - - - |
| 19. | Kompatybilny z posiadanymi videoendoskopami EC-3890Fi2, EC-3890FK2, EG2990K (producent: PENTAX) | TAK(podać dane) |  | - - - |
|  | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: |
| 20. | Oddzielne lub zintegrowane z procesorem wizyjnym | TAK |  | - - - |
| 21. | Lampa Ksenon min. 300 Watt | TAK(podać dane) |  | - - - |
| 23. | Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony. | TAK |  | - - - |
| 24. | Zapasowa lampa włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej | TAK |  | - - - |
| 25. | Automatyczna regulacja mocy światła | TAK |  | - - - |
| 26. | Ręczna regulacja mocy światła min. +/- 5 stopni od pozycji 0 | TAK(podać dane) |  | - - - |
| 27. | Pompa insuflacyjna min 2 poziomy | TAK(podać dane) |  | 2 poziomy– 0 pkt Powyżej – 5pkt |
| III. | MONITORMEDYCZNY HD |
| 1. | Przekątna min.24” | TAK (podać dane) |  | - - - |
| 2. | Obrazowanie w jakości HD min. 1920x1080 | TAK (podać dane) |  | - - - |
| 3. | Kąt obserwacji min. 175° | TAK (podać dane) |  | wymagany – 0 pkt. Powyżej – 5 pkt. |
| 4. | Kontrast min. 1000:1 | TAK (podać dane) |  | wymagany – 0 pkt. wyższy niż wymagany – 5 pkt. |
| 5 | Obsługiwane wejścia min: HD-SDI, DVI, S-VIDEO, | TAK |  | - - - |
| 6. | Montaż: 100mm VESA / WVESA, w tym elementy montażowe niezbędne do zainstalowania | TAK |  | - - - |
| IV. | WÓZEK MEDYCZNY DO ZESTAWU ENDOSKOPOWEGO |
| 1. | Podstawa jezdna z blokadą min. 2 kół | TAK |  | - - - |
| 2. | Ruchomy wieszak na endoskopy | TAK |  | - - - |
| 3. | Ruchome ramię: prawo/lewo, pochył, góra/dół, do mocowania monitora LCD | TAK |  | - - - |
| 4. | Możliwość bezpiecznego ustawienia wszystkich elementów zestawu | TAK |  | - - - |
| 5. | Centralna listwa zasilająca z min 8 gniazdami | TAK(podać dane) |  | - - - |
| V. | POMPA DO SPŁUKIWANIA POLA OBSERWACJI |
| 1. | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał video endoskopów lub poprzez kanał roboczy | TAK |  | - - - |
| 2. | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu, stopniową w pełnym zakresie | TAK |  | - - - |
| 3. | Możliwość ustawienia pompy na półce wózka endoskopowego | TAK |  | - - - |
| 4. | Zbiornik płynu (autoklawowalny) lub jednorazowy pojemność min.:0,5 L | TAK (podać dane) |  | - - - |
| 5. | Uruchamianie pracy pompy z przycisku nożnego (przycisk o długości przewodu min 5m w zestawie) | TAK |  | - - - |
| 6. | Możliwość rozbudowy o sterowanie bezprzewodowym przyciskiem nożnym | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| VI. | VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY HDTV |
| 1. | Średnica kanału roboczego min. 3,2 mm | TAK (podać dane) |  | - - - |
| 2. | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,9 mm | TAK (podać dane) |  | - - - |
| 3. | Kąt obserwacji min. 140° | TAK (podać dane) |  | - - - |
| 4. | Głębia ostrości min. 2-100 mm | TAK (podać dane) |  | - - - |
| 5. | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej, możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora min. 4 | TAK (podać dane) |  | - - - |
| 6. | Podłączenie do procesora wizyjnego za pomocą jednego konektora | TAK |  | - - - |
| 7. | Wbudowana funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła za pomocą filtrowania wiązki białego światła wykorzystująca zakres światła niebieskiego i zielonego, dobrze absorbowanego przez hemoglobinę. Uzyskiwanie kontrastowego obrazowania układu naczyń krwionośnych śluzówki | TAK |  | - - - |
| 8. | Minimalne zagięcia końcówki dystalnej: Góra/dół: min.:200°/90° Lewo/prawo: min.:100°/100° | TAK (podać dane) |  | - - - |
| 9. | Długość robocza wziernika 1040mm - 1050mm | TAK(podać dane) |  | - - - |
| 10. | Kanał irygacyjny Water Jet | TAK |  | - - - |
| 11. | Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | TAK/NIE (podać dane) |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 12. | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min 5, załączyć listę) | TAK |  |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU – WYMAGANE WYPEŁNIENIE DLA KAŻDEJ POZYCJI PAKIETU – OSOBNO!

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu – PAKIET NR 1 – poz.______ | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na urządzenie liczony od dnia instalacji przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru. | min. 24 miesiące, podać za każde kolejne 6 mcy – dodatkowe 5 pkt. (Maksymalnie 20 pkt.) |  |
| 2. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju urządzenia (naprawy) zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia. | Tak |  |
| 3. | Możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową odpłatnością lub wykupienie kontraktu serwisowego. | Tak |  |
| 4. | Pełna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji), cykliczna kontrola bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych w Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2010, Nr 107, poz. 679) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp. | Tak |  |
| 5. | Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w godzinach zegarowych. | 48 h |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w dniach roboczych. | <=3 dni |  |
| 7. | W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i zapewnia urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy dostarczone do 48h od momentu zgłoszenia awarii. | Tak |  |
| 8. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu/urządzenia na nowy: a) 2 naprawy tego samego elementu (podzespołu) – uprawniają do wymiany podzespołu na nowy lub b) 3 niezależne od siebie awarie aparatu (sprzętu) w okresie 30 kolejnych dni – uprawniają do wymiany aparatu (sprzętu) na nowy. | Tak |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia. | 8 lat od daty dostawy |  |
| 10. | Przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 w okresie gwarancji zalecane przez producenta a wykonywane przez serwis autoryzowany – podać w tabeli harmonogram zawierający m.in. terminy i zakres czynności do wykonania. | Podać |  |
| 11. | Czas niezbędny do wykonania przeglądu okresowego lub innych czynności wymienionych w zakresie Art. 90 pkt 4 w ramach gwarancji od momentu zgłoszenia w dniach kalendarzowych. | <=14 dni |  |
| 12. | Po uruchomieniu urządzenia a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO sprzętu zgodny z normą PN-EN 62353 lub równoważnym pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego. W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 załączyć do składanej oferty OŚWIADCZENIE PRODUCENTA. | Protokół lub załączyć do oferty oświadczenie |  |
| 13. | Serwis gwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 14. | Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta urządzenia. | na wezwanie Zamawiającego |  |
| 15. | Najbliższy dla zamawiającego pogwarancyjny serwis na terenie krajów Unii Europejskiej poza Polską (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 16. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, załączyć do oferty HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub załączyć do oferty pisemne OŚWIADCZENIE, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | na wezwanie Zamawiajacego |  |
| 17. | Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania okresowej kontroli bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym z normą PN-EN 62353 lub równoważnym pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem wymagań producenta – wypełnić załącznik w/g wzoru KARTA KONTROLI. | Tak |  |
| 18. | Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie wymaga przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne zamawiającego załączyć do oferty HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania. W dniu dostawy SZKOLENIE w tym zakresie wraz z WYDANIEM IMIENNEGO CERTYFIKATU upoważniającego do wykonywania tych czynności (wraz z dokumentacją pkt 19). | na wezwanie Zamawiającego |  |
| 19. | W przypadku harmonogramu pkt. 18 w języku polskim dokumentacja serwisowo – techniczna zawierająca opis sposobu wykonania tych czynności przez służby techniczne zamawiającego – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 20. | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 21. | Paszport techniczny (wypełniony) – dostarczony w dniu dostawy. | Tak |  |

Pozycja 2

MYJKA ENDOSKOPOWA– na jeden endoskop - 1 SZT.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niewypełnienie kolumny „Parametr oferowany” poprzez wpisanie konkretnych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia będzie również skutkowało odrzuceniem oferty. Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK. Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów.

| Lp. | Opis parametru | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny/wartość | Parametr Oferowany (podać, opisać) | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość mycia i dezynfekcji endoskopów różnych producentów | TAK |  | - - - |
| 2. | Możliwość stosowania środków myjących różnych producentów | TAK |  | - - - |
| 3. | Możliwość stosowania środków zarówno wielo- jak i jednorazowego użytku | TAK |  | - - - |
| 4. | Automatyczny proces mycia i dezynfekcji | TAK |  | - - - |
| 5. | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | TAK |  | - - - |
| 6. | W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna realizacja następujących procesów: - faza mycia wstępnego, - faza mycia za pomocą środka enzymatycznego (detergentu), - faza płukania enzymatycznego, - faza środka dezynfekującego, - faza płukania za pomocą środka dezynfekującego, - faza przedmuchiwania/suszenia (przedmuchiwane są wszystkie kanały endoskopu) | TAK |  | - - - |
| 7. | Możliwość ręcznego zaprogramowania czasu realizacji poszczególnych faz: mycia, dezynfekcji i przedmuchu (w zależności od rodzaju stosowanych środków) z zakresie min 0-24h | TAK(podać dane) |  | - - - |
| 8. | Możliwość zaprogramowania min. 15 indywidualnych programów mycia | TAK(podać dane) |  | - - - |
| 9. | Funkcja programowania okresu przydatności dla środka wielorazowego użytku | TAK |  | - - - |
| 10. | Funkcja testowania szczelności mytego endoskopu, przyłącze testera szczelności zamontowane wewnątrz komory myjącej | TAK |  | - - - |
| 11. | Klawiatura dotykowa oraz wyświetlacz LCD do programowania procesów mycia oraz wyświetlania komunikatotów | TAK |  | - - - |
| 12. | Komunikaty wyświetlane w języku polskim | TAK |  | - - - |
| 13. | Myjnia wyposażona w drukarkę dokumentującą przebieg procesu mycia i dezynfekcji | TAK |  | - - - |
| 14. | Zbiornik na środek dezynfekcyjny o pojemności min 13l. | TAK(podać dane) |  | - - - |
| 15. | Zbiornik na koncentrat dezynfekcyjny wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności min. 2l | TAK(podać dane) |  | - - - |
| 16. | Zbiornik na wodę o pojemności min. 15l | TAK(podać dane) |  | - - - |
| 17. | Zbiornik na koncentrat detergentu min. 3l | TAK(podać dane) |  | - - - |
| 18. | System niezależnych pomp dozujący, min. 2 pompy działające oddzielnie | TAK(podać dane) |  | - - - |
| 19. | Myjnia wyposażona w lampę UV stale zanurzoną w zbiorniku wodnym | TAK |  | - - - |
| 20. | Urządzenie mobilne, system 4 kół z możliwością blokady każdego z nich | TAK |  | - - - |
| 21. | Wymiary myjni max 45x75x105cm (szer. x dl. x wys.) | TAK(podać dane) |  | - - - |
| 22. | Waga myjni max 60kg | TAK(podać dane) |  | - - - |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU – WYMAGANE WYPEŁNIENIE DLA KAŻDEJ POZYCJI PAKIETU – OSOBNO!

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu – PAKIET NR 1 – poz.______ | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na urządzenie liczony od dnia instalacji przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru. | min. 24 miesiące, podać za każde kolejne 6 mcy – dodatkowe 5 pkt. (Maksymalnie 20 pkt.) |  |
| 2. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju urządzenia (naprawy) zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia. | Tak |  |
| 3. | Możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową odpłatnością lub wykupienie kontraktu serwisowego. | Tak |  |
| 4. | Pełna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji), cykliczna kontrola bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych w Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2010, Nr 107, poz. 679) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp. | Tak |  |
| 5. | Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w godzinach zegarowych. | 48 h |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w dniach roboczych. | <=3 dni |  |
| 7. | W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i zapewnia urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy dostarczone do 48h od momentu zgłoszenia awarii. | Tak |  |
| 8. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu/urządzenia na nowy: a) 2 naprawy tego samego elementu (podzespołu) – uprawniają do wymiany podzespołu na nowy lub b) 3 niezależne od siebie awarie aparatu (sprzętu) w okresie 30 kolejnych dni – uprawniają do wymiany aparatu (sprzętu) na nowy. | Tak |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia. | 8 lat od daty dostawy |  |
| 10. | Przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 w okresie gwarancji zalecane przez producenta a wykonywane przez serwis autoryzowany – podać w tabeli harmonogram zawierający m.in. terminy i zakres czynności do wykonania. | Podać |  |
| 11. | Czas niezbędny do wykonania przeglądu okresowego lub innych czynności wymienionych w zakresie Art. 90 pkt 4 w ramach gwarancji od momentu zgłoszenia w dniach kalendarzowych. | <=14 dni |  |
| 12. | Po uruchomieniu urządzenia a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO sprzętu zgodny z normą PN-EN 62353 lub równoważnym pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego. W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 załączyć do składanej oferty OŚWIADCZENIE PRODUCENTA. | Protokół lub załączyć do oferty oświadczenie |  |
| 13. | Serwis gwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 14. | Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta urządzenia. | tak na wezwanie Zamawiającego |  |
| 15. | Najbliższy dla zamawiającego pogwarancyjny serwis na terenie krajów Unii Europejskiej poza Polską (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 16. | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, załączyć do oferty HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub załączyć do oferty pisemne OŚWIADCZENIE, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | Harmonogram lub oświadczenie na wezwanie Zamawiającego |  |
| 17. | Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania okresowej kontroli bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym z normą PN-EN 62353 lub równoważnym pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem wymagań producenta – wypełnić załącznik w/g wzoru KARTA KONTROLI. | Tak na wezwanie Zamawiającego |  |
| 18. | Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie wymaga przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne zamawiającego załączyć do oferty HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania. W dniu dostawy SZKOLENIE w tym zakresie wraz z WYDANIEM IMIENNEGO CERTYFIKATU upoważniającego do wykonywania tych czynności (wraz z dokumentacją pkt 19). | HARMONOGRA na wezwanie Zamawiającego |  |
| 19. | W przypadku harmonogramu pkt. 18 w języku polskim dokumentacja serwisowo – techniczna zawierająca opis sposobu wykonania tych czynności przez służby techniczne zamawiającego – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 20. | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 21. | Paszport techniczny (wypełniony) – dostarczony w dniu dostawy. | Tak |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

| Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem – proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto) JEŻELI DOTYCZY: |
| --- |
| ___________________ |  |
| ___________________ |  |

______________________

(Podpis i pieczęć Wykonawcy)

KARTA  KONTROLI

W związku z wymaganiami  Art. 90 ust. 6 i 7 ustawy o wyrobach medycznych  Dz.U. 2010  Nr 107   Poz. 679

oraz normy PN-EN 62353 w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu medycznego proszę podać wymagania producenta w zakresie wykonywania czynności  okresowej  kontroli pod względem bezpieczeństwa.

Nazwa i  typ sprzętu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Klasa  ochrony   (podać  I , II , III )  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Typ części aplikacyjnych  (określić i podać B , BF , CF) .  .  .  .  .  .  .  .

(określić i podać B , BF , CF) .  .  .  .  .  .  .  .

Test przewodu ochronnego  (podać wartość limitu  mΩ)   .  .  .  .   mΩ

Prąd upływu urządzenia  (określić wymagane metody pomiaru i podać wartość limitu prądu µA)

-  metoda bezpośrednia   	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

-  metoda różnicowa    	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

-  metoda  alternatywna  	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

Prąd upływu części aplikacyjnych (określić wymagane metody pomiaru i podać wartość limitu prądu µA)

-  metoda bezpośrednia   	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

-  metoda  alternatywna  	(tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  .   µA

Rezystancja izolacji (określić wymagane metody pomiaru i podać wartość limitu MΩ)

-  pomiędzy zasilaniem a uziemieniem   (tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  . MΩ

-  pomiędzy częściami aplikacyjnymi a uziemieniem  (tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  . MΩ

-  pomiędzy częściami aplikacyjnymi a zasilaniem   (tak/nie)   .  .  .  .  .  wartość limitu   .  .  .  .  .  .  . MΩ

Test funkcjonalny  (określić zalecenia  producenta co do sposobu i zakresu wykonania)

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Inne wytyczne producenta co do sposobu wykonywania i zakresu  kontroli bezpieczeństwa elektrycznego:

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .