OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP.

Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2018r)

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.

Zestaw Angiografu wraz z wyposażeniem

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Niewypełnienie kolumny „Parametr oferowany” poprzez wpisanie konkretnych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia będzie również skutkowało odrzuceniem oferty.

| L.p | PARAMETR/FUNKCJA/WARUNKI | Wartość wymagana | Ocena | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | System fabrycznie nowy | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy nie używany rok produkcji 2018, wyklucza się aparaty demo i powystawowe. | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | System składający się z: pozycjonera, stołu, generatora RTG, lampy RTG, rentgenowskiego toru obrazowania, cyfrowego systemu rejestracji obrazów, | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Pakiet najnowszych i najbardziej zaawansowanych specjalizowanych, algorytmów właściwych dla danego producenta, działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu jednocześnie z obniżoną dawką (np."CARE+CLEAR, DoseRite, Clarity IQ lub wyższe zgodne z nomenklaturą producenta). | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Urządzenie spełniające wszystkie aktualne wymogi prawno-techniczne dla urządzeń tego typu. | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Filtracja on-line zbieranych dynamicznych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Wymagana przez producenta moc przyłączeniowa potwierdzona w danych firmowych. Zamawiający wymaga dostosowania w ramach oferty istniejącego zasilania do wymogów aparatu. | TAK, PODAĆ | Wartość min. - 10 pkt, Wartość max. - 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie. |  |
| II | Pozycjoner z ramieniem C |  |  |  |
|  | Pozycjoner jednopłaszczyznowy, mocowany do podłogi o zmotoryzowanych ruchach we wszystkich 3 osiach. | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w całym oferowanym obszarze badania w położeniach umożliwiających wykonywanie badań w obszarze głowy i klatki piersiowej oraz w obrębie miednicy i kończyn dolnych powyżej kolan – bez zmiany ułożenia pacjenta na stole. | TAK, OPISAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu do pozycji parkingowej – odjazd ramienia C w bok / do tyłu do pozycji umożliwiającej dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Zakres obrazowania pacjenta wzdłuż osi wzdłużnej stołu dla LAO/RAO = 0˚ i CRA/CAUD = 0˚ bez konieczności przemieszczania pacjenta ≥ 120 cm | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Zakres obrazowania pacjenta wzdłuż osi wzdłużnej stołu dla LAO/RAO = 0˚ i CRA/CAUD = 0˚ (np. dostęp do tętnic udowych) bez konieczności przemieszczania pacjenta ≥ 120 cm | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Zmotoryzowany obrót statywu wokół osi pionowej w miejscu zamocowania statywu do podłogi umożliwiający pracę z obu stron stołu. | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Możliwość ustawienia statywu z boku pacjenta (dla badań kardiologicznych) w celu zapewnienia dostatecznej przestrzeni u wezgłowia pacjenta na ustawienie dodatkowej aparatury i pracę lekarzy i pielęgniarek | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Zakres badania w osi poprzecznej stołu (np. dostęp do tętnic promieniowych) bez konieczności przemieszczania pacjenta ≥ ±34 cm | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Zmotoryzowany obrót statywu wokół osi pionowej w miejscu zamocowania statywu do podłogi umożliwiający pracę z obu stron stołu | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Możliwość ustawienia statywu z boku pacjenta (dla badań kardiologicznych) w celu zapewnienia dostatecznej przestrzeni na ustawienie dodatkowej aparatury i pracę lekarzy i pielęgniarek | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Zakres ruchu dla projekcji LAO/RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta nie mniejszy niż 220° | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Prędkość pozycjonera dla projekcji LAO / RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) nie mniejsza niż 20°/s | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Zakres ruchu dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta nie mniejszy niż 90° | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Prędkość pozycjonera dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) nie mniejsza niż 18 °/s | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Sterowanie ruchami pozycjonera z pulpitu przy stole angiograficznym | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Współbieżność ruchów pozycjonera | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Programator pozycji ramienia C zapamiętywanych i przywoływanych z panelu. Możliwość zaprogramowania nie mniej niż 45 pozycji | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | System antykolizyjny, rodzaj | TAK, OPISAĆ | Pojemnościowy – 5 pkt Inny – 0 pkt |  |
|  | Konturing pacjenta – zapewnienie utrzymywania stałej odległości detektora od ciała pacjenta w czasie zmian położenia pozycjonera realizowanych ruchem statywu i stołu. | Podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Funkcja ustawiania położenia detektora z wykorzystaniem znaczników graficznych na zatrzymanym obrazie bez promieniowania rtg? (wpływ odległości SID oraz SOD na rozmiar obrazu) | Podać | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Wyświetlanie danych systemowych w sali badań (min. dane pacjenta, angulacje ramienia C, FOV, pozycja stołu, informacja o dawce i statusie cieplnym lampy RTG) | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Możliwość zmiany ustawienia ramienia C przez operatora stojącego przy głowie pacjenta – dodatkowy pulpit sterujący | Podać | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| III | Stół |  |  |  |
|  | Stół z pływającym blatem mocowany do podłogi | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Obciążenie pacjentem stołu nie mniejsze niż 200 kg (przy zachowaniu maksymalnych dopuszczonych przez producenta wartości dla CPR i na akcesoria) | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Dodatkowe obciążenie stołu w czasie akcji reanimacyjnej dla maksymalnego zadeklarowanego w punkcie poprzednim obciążeniem pacjentem, nie mniejsze niż 50 kg | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Oferowana długość blatu stołu pacjenta [mm] | Podać | Parametr wymagany |  |
|  | Szerokość przeziernej części blatu stołu w obszarze klatki piersiowej pacjenta (z wyłączeniem szyn akcesoryjnych) min 45 cm | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Wymagane zakresy ruchów blatu stołu: - płynny ruch wzdłużny ≥ 120 cm - płynny ruch poprzeczny ± 14 cm - ruch pionowy ≥ 28 cm | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Sterowanie wszystkimi ruchami ramienia C, stołu i kolimatora możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Sterowanie wszystkimi trybami fluoroskopii (łącznie ze zmianą prędkości akwizycji), zapisem obrazów fluoroskopowych oraz funkcjami systemu z panelu z minimalnym zakresem funkcjonalności obejmującym sterowanie systemem rejestracji obrazów bezpośrednio przy stole pacjenta | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Szyny (relingi) do mocowanie urządzeń sterujących i dodatkowych po stronie lewej, prawej i na brzegu skrajnym od strony nóg | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Pochłanialność blatu pacjenta na całej długości jego przezierności nie większa niż ekwiwalent 1,5 mm Al. | TAK, podać | Wartość min – 10 pkt Wartość max – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej ≥ 180° | TAK, Podać | Wartość max – 10 pkt Wartość min – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wyposażenie stołu min: - materac, - przedłużenie blatu od strony nóg - podkładka pod głowę pacjenta, - podkładka pod ramię i przedramię pacjenta umożliwiająca wykonanie badań z dostępu radialnego szt 2 prawa i lewa, - statyw na płyny infuzyjne (anestetyczny), - podkładki pod ręce pacjenta wzdłuż tułowia przepuszczalne dla promieniowania - uchwyty rąk za głowa pacjenta - centralny przycisk zwalniający hamulce pływającego blatu | TAK | Parametr wymagany |  |
| IV | lampa RTG |  |  |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany 3 ogniska – 10 pkt 2 ogniska – 0 pkt |  |
|  | Ułożyskowanie anody ciche w tzw. łożysku „płynnym” | Podać | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Moc największego ogniska (zgodnie z normą IEC 60613 lub równorzędną) | TAK, PODAĆ | ≥ zaoferowanej mocy generatora – 10 pkt < zaoferowanej mocy generatora – 0 pkt |  |
|  | Automatyczne przełączanie ogniska na sąsiednie w przypadku uszkodzenia jednego z ognisk | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Anoda sterowana siatką | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Wymiar największego ogniska, nie większy niż 1,0 mm (zgodnie z normą IEC 336 lub równorzędną) | TAK, PODAĆ | Wartość min – 10 pkt Wartość max – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wymiar najmniejszego ogniska, nie większy niż 0,5 mm (zgodnie z normą IEC 336 lub równorzędną) | TAK, PODAĆ | Wartość min – 10 pkt Wartość max – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pojemność cieplna anody nie mniejsza niż 2,5 MHU | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka nie mniej niż 2,5 MHU | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Maksymalne obciążenie lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 10 min) nie mniej niż 2400W | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Przysłony prostokątne z możliwością ustawiania bez promieniowania | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Filtry półprzepuszczalne (klinowe) | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) Cu przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach, minimum odpowiednik 0,9 mm Cu | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy warunkach min 125 kV, min 2 kW, w odl. maks. 1 m. (zgodnie z IEC 60601-1-3) nie większe niż 0,50 mGy/h | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej | TAK | Parametr wymagany |  |
| IV | Generator i lampa RTG |  |  |  |
|  | Nominalna moc generatora wysokiego napięcia ≥ 100 kW | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Wartość maksymalnego obciążenia generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia (dla obciążenia trwającego 10 minut) ≥ 2400 W | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Zakres regulacji napięcia anodowego dla radiografii i fluoroskopii min. Zakres 60 kV - 120 kV | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Możliwość zmiennej długości impulsów fluoroskopii pulsacyjnej | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Częstotliwość w fluoroskopii pulsacyjnej min zakres (2 – 30) imp./sek | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Funkcje radiografii oraz fluoroskopii z automatyką ekspozycji | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Wskaźnik procentowej pojemności cieplnej lampy | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Sygnalizator akustyczny i optyczny zbliżania się do temperatury przegrzania lampy | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Wybór programu przy stole pacjenta oraz w sterowni | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Zapewnienie bezpieczeństwa bezprzerwowego kontynuowania zabiegu w przypadku uszkodzenia dowolnego z ognisk – funkcją automatycznego przełączenia na ognisko sąsiednie | TAK | Parametr wymagany |  |
| V | Detektor |  |  |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy o wymiarach pola widzenia (FOV) min. 20 x 20 cm i max 30x30 cm) | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Ilość pól widzenia (FOV), min 4 | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Matryca detektora (fizyczna matryca detektora, rozumiana jako liczba elementów z których odczytywany jest obraz) > 1000 x 1000 pikseli | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Głębia bitowa detektora min. 14 bit | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Wielkość piksela maks 200 µm, podać | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. częstotliwość Nyquista) min 2,5 lp/mm, podać | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Typowa wydajność kwantowa detektora (DQE) przy 0 lp/mm, min. 70%, podać. | TAK, PODAĆ | Wartość max. – 10 pkt, Wartość min. 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Silnikowy przesuw detektora – zmiana odległości źródło-obraz min. 28 cm, podać | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | W sali zabiegowej min 4 monitory „flat” (TFT/LCD) 19” lub 1 min 56”umożliwiający wyświetlanie równocześnie sygnału z 4 źródeł - zawieszone sufitowo umożliwiające wyświetlenie min : - angiografia (live i review) (obraz ≥ 19”) - parametry hemodynamiki (obraz ≥ 19”) - kolorowy obraz o przekątnej min. 19” do prezentacji obrazów z innych urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, S-Video i composite) jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny wraz z panelem umożliwiającym przyłączanie takich urządzeń (np. wewnątrznaczyniowe USG) w sali badań i zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej | TAK, PODAĆ | 4 monitory min. 19 cali – 0 pkt. 1 monitor min. 56 cali – 5 pkt. |  |
|  | W sterowni monitory typu ”flat” (TFT/LCD): 2 monitory obrazowe ( ≥ 19”) live, referencyjny, min. 1 monitor parametrów hemodynamicznych min 19’’ | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Dopasowanie jasności monitorów obrazowych aparatu zgodnie z DICOM | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
| VI | Niezależna angiograficzna stacja robocza do przeglądu, postprocesingu oraz archiwizacji obrazów |  |  |  |
|  | Dodatkowa, niezależna konsola do obróbki obrazów angiograficznych, niezależna od konsoli operatorskiej aparatu angiograficznego | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | RAM | ≥ 16GB, podać | Parametr wymagany |  |
|  | Dysk SSD | ≥ 250 GB, podać | Parametr wymagany |  |
|  | Monitor obrazowe stacji roboczej LCD o przekątnej min. 24” lub dwa monitory min 19” | TAK, podać | Parametr wymagany |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do analizy klinicznej stenoz naczyń | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do analizy klinicznej lewej komory. | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Prezentacja wyników pracy specjalizowanego oprogramowania do analizy klinicznej stenoz naczyń i analizy klinicznej lewej komory na monitorze stacji roboczej (dodatkowy monitor inny niż live i referencyjny angiografu) | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Nagrywarka CD lub DVD | TAK, podać | Parametr wymagany |  |
|  | Archiwizacja danych obrazowych na dyskach CD w formacie DICOM w sposób umożliwiających ich odtwarzanie na dowolnym komputerze PC bez żadnego dodatkowego oprogramowania klinicznego | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Odtwarzanie nagranych na nośnikach jednokrotnego zapisu CD/DVD-RW obrazów w standardzie DICOM 3.0, wcześniej lub na innych aparatach, przez system cyfrowy aparatu lub dodatkową, osobną stację roboczą, wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sterowni | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | DICOM 3.0 Dicom Send, Dicom Query/Retrieve, Dicom Print. | TAK | Parametr wymagany |  |
| VII | Aplikacje kliniczne i cyfrowy system rejestracji obrazów |  |  |  |
|  | LIH (last image hold) | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Zapisywanie i dynamiczne odtwarzanie pętli fluoroskopii (archiwizowanie na HD oraz na nośnikach typu CD/DVD) | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Zapis prospektywny i retrospektywny fluoroskopii na dysku twardym > 450 obrazów | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz minimum: - automatyczne rozpoznawanie kształtów, - określanie stopnia stenozy, - automatyczna i manualna kalibracja, - pomiary odległości | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Angiografia rotacyjna | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Akwizycja scen kardiologicznych z częstotliwością w zakresie min. 1-30 obr./s w matrycy min. 1024x1024 i min. 12-bitowej głębi szarości | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Roadmapping 2D | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Jednoczesna prezentacja on-line obrazów z/bez subtrakcji na dwóch monitorach w sali badań | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Automatyczny i manualny pixel-shift | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Ilość stopni powiększeń obrazu live bez zwiększania dawki dla pacjenta > 4 | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Możliwość pracy równoległej i wielozadaniowej, w szczególności możliwość wykonywania obliczeń, pomiarów odległości, przesyłania obrazów na serwer, archiwizowania na CD /DVD podczas akwizycji obrazów i fluoroskopii bez konieczności jej przerywania. | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Wyprowadzenie sygnału wizyjnego na monitory na monitory w sali zabiegowej | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Automatyczna zmiana orientacji obrazu przy zmianie położenia statywu z za głowy do każdego z oferowanych kątów obrotu pionowego statywu realizowana poprzez elektroniczny obrót obrazu lub mechaniczny obrót detektora | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Wyświetlanie / przeglądanie / archiwizacja obrazów zgodnych ze standardem DICOM, pochodzących z angiografu i innych urządzeń do diagnostyki obrazowej | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Akwizycja obrazów DSA on-line w zakresie min. 1-7,5 kl./s w matrycy min. 1024x1024 i min. 12-bitowej głębi szarości | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Pojemność dysku twardego (bez kompresji) w obrazach w matrycy 1024x1024x12 bitów min. 50 000 obrazów | TAK, PODAĆ | Parametr wymagany |  |
|  | Zoom w postprocessingu | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Oprogramowanie do wyostrzenia struktury stentu przez tłumienie struktur anatomicznych i szumu tła w pojedynczym obrazie z funkcją automatycznej detekcji znacznika wprowadzonego stentu. np., Stent bust, Clear Stent lub odpowiednie. | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Archiwizacja obrazów na płytach CD-R i DVD w standardzie DICOM z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych płyt na innych komputerach | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Oprogramowania do monitorowania dawki w czasie rzeczywistym | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Pakiet algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Interfejs DICOM, min. usługi: - Storage, - Storage Commitment, - Query/Retrieve, - Print, | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | DICOM Worklist w systemie cyfrowym angiografu lub w stacji hemodynamicznej | TAK | Parametr wymagany |  |
| VIII | Stacja badań Hemodynamicznych |  |  |  |
|  | Producent stacji hemodynamicznej typ / model | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań dla min 100 pacjentów: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Konsola komputerowa z minimum jednym monitorem kolorowym o przekątnej min. 19”: z możliwością: Prezentacji - min. 12-kanałów przebiegów mierzonych wartości - komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Pomiar i prezentacja SpO2 | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Prezentacja pomiaru FFR | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci) | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Min. jeden kolorowy monitor kontrolny w sali badań typu „flat” (TFT/LCD) | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorze kontrolnym/monitorach kontrolnych w sali badań | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Dokumentacja (przebiegi oraz wyliczone wskaźniki) na zaoferowanej sieciowej drukarce laserowej | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Archiwizacja mierzonych przebiegów na CD lub DVD | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego systemu (stacji badań hemodynamicznych) | TAK | Parametr wymagany |  |
| IX | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem X na dolne części ciała w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego do stołu pacjenta | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem X na górne części ciała w postaci szyby ze szkła ołowiowego mocowanej do szyny na suficie z wcięciem | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Interkom 2-kierunkowy sterownia-sala badań | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Podłączenie do szpitalnego systemu PACS / RIS wraz z niezbędnymi licencjami | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | System zasilania awaryjnego UPS (min. 20 kVA) dla angiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania w czasie nie krótszym niż 5 min. z możliwością kontynuowania badania, bez koniczności jego zakończenia, na zasilaniu awaryjnym i po przejściu na zasilanie główne. Dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego, wymagane zapewnienie min. fluoroskopii, ruchów statywu w zdefiniowanym powyżej czasie | TAK Podać | Parametr wymagany |  |
|  | Prace dostosowawcze niezbędne do montażu angiografu w tym: - adaptację kanałów technicznych - adaptację posadowienia ramienia C i stołu - wymianę wykładziny – jeśli będzie to konieczne w związku z innym miejscem posadowienia aparatu | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Dostawa, montaż/wymiana czterech klimatyzatorów w pomieszczeniach pracowni | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Dostawa, montaż żaluzji/rolet zewnętrznych – otwieranych ręcznie | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Przegląd i wymiana filtrów w wentylacji (filtry należy dostarczyć) | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Przeprowadzone po instalacji wszystkich wymaganych prawem i specyfikacjami producenta testów akceptacyjnych i specjalistycznych | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu z możliwością rejestracji i odczytu on-line rejestru błędów | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Instrukcje obsługi aparatu w jęz. polskim do dostarczonych urządzeń (dostarczone wraz ze sprzętem) | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Dokumentacja techniczna aparatu w języku polskim (dostarczone wraz ze sprzętem) | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Szkolenie aplikacyjne pracowników w siedzibie Zamawiającego min. 5 dni | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Zestaw fantomów do kontroli jakości ANGIOGRAFU i monitorów, oprogramowanie do kontroli jakości. Zakres testów kontroli zgodnie rozporządzeniem ministra zdrowia nr 51 z dnia 09 marca 2011 Fantom powinien składać się z elementów umożliwiających ocenę/pomiar: - rozdzielczości przestrzennej - zniekształceń obrazu - powtarzalności ekspozycji/moc dawki | TAK | Parametr wymagany |  |
|  | Angiograficzny wstrzykiwacz kontrastu jednogłowicowy lub dwugłowicowy o minimalnej funkcjonalności: zasilanie sieciowe 230V +/- 10%, regulowana prędkość przepływu napełnianie wkładów ręczne i automatyczne monitor ciekłokrystaliczny z panelem dotykowym, menu w języku polskim lub obsługa za pomocą czytelnych ikon (piktogramów) głowica strzykawki dostosowana do stosowania wkładów wypełnionych kontrastem zakres ciśnienia programowalnego min 100 -max 1200 psi natężenie przepływu w zakresie min 0,1-30 ml/s pojemność wkładu strzykawki min 150ml całkowity czas opóźnienia iniekcji – w zakresie - 0 do min. 95 s w odstępach 0,1 s możliwość zapamiętywania min 30 protokołów badań, synchronizacja między strzykawką i angiografem | TAK | Parametr wymagany |  |

Obliczanie proporcjonalne punktów:

Ipp – ilość punktów proporcjonalna

Ip – ilość punktów do zdobycia

Pnw – parametr najwyższy

Pnn – parametr najniższy

Pb – parametr badany

Dla najwyżej punktowanego najniższego parametru:

]

Dla najwyżej punktowanego najwyższego parametru:

]

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU .

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu - Angiograf | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji na urządzenie liczony od dnia instalacji przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru. (nie dotyczy klimatyzatorów, rolet, wentylacji – w tym przypadkach okres gwarancji min 24 miesiące) | 60 miesięcy |  |
|  |  | 24 miesiące |  |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju urządzenia (naprawy) zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu ponad wymagany czas naprawy choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancyjna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), min. dwa bezpłatne przeglądy w ciągu roku, cykliczna kontrola bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych w Art. 90 pkt 4 Ustawy o wyrobach medycznych w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp | TAK |  |
|  | Czas usunięcia usterki/awarii, od momentu zgłoszenia w dniach roboczych. | <= 3 dni |  |
|  | W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu | Tak |  |
|  | Przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 w okresie gwarancji zalecane przez producenta a wykonywane przez serwis autoryzowany – podać w tabeli harmonogram zawierający m.in. terminy i zakres czynności do wykonania. | Podać |  |
|  | Czas niezbędny do wykonania przeglądu okresowego lub innych czynności wymienionych w zakresie Art. 90 pkt 4 w ramach gwarancji od momentu zgłoszenia w dniach kalendarzowych. | <=14 dni |  |
|  | Po uruchomieniu urządzenia a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO sprzętu zgodny z normą PN-EN 62353 lub równoważnym pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego. W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 złożyć - OŚWIADCZENIE PRODUCENTA. | Wskazać dokument, który zostanie dostarczony w dacie uruchomienia sprzętu |  |
|  | Serwis gwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
|  | Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta lub dystrybutora urządzenia. | TAK na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Najbliższy dla zamawiającego pogwarancyjny serwis na terenie krajów Unii Europejskiej poza Polską (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
|  | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, wymagany HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub złożenie pisemnego OŚWIADCZENIA, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | Harmonogram lub oświadczenie na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania okresowej kontroli bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym z normą PN-EN 62353 lub równoważnym pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem wymagań producenta – wypełniony załącznik w/g wzoru KARTA KONTROLI. | Tak - w dacie uruchomienia sprzętu |  |
|  | Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie wymaga przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne zamawiającego -wymagany HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania. W dniu dostawy SZKOLENIE w tym zakresie wraz z WYDANIEM IMIENNEGO CERTYFIKATU upoważniającego do wykonywania tych czynności (wraz z dokumentacją pkt 19). | HARMONOGRAM na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | W przypadku harmonogramu pkt. 18 w języku polskim dokumentacja serwisowo – techniczna zawierająca opis sposobu wykonania tych czynności przez służby techniczne zamawiającego – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
|  | Paszport techniczny (wypełniony) – dostarczony w dniu dostawy. | Tak |  |

OPIS REALIZACJI WYKONANIA

OBSŁUGI SERWISOWEJ GWARANCYJNEJ (60 miesięcy)  ORAZ   POGWARANCYJNEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ (PRZEDŁUŻONEJ OBSŁUGI GWARANCYJNEJ) (36 miesięcy).

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:

- czynności serwisowe polegające na sprawdzaniu stanu technicznego, wykonywaniu zaplanowanych konserwacji i przeglądów technicznych w regularnych odstępach czasu w oparciu o zalecenia producenta, diagnozowanie usterek, naprawy powstałych awarii i usterek, kalibracje sprzętu w ramach gwarancyjnego i pogwarancyjnego serwisowania ANGIGRAFU (zwanego dalej Sprzętem) dla Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej 11-12.

- zakres obejmuje również dostarczenie i wymianę uszkodzonych i zużytych części na nowe, wymianę materiałów eksploatacyjnych do konserwacji i przeglądów technicznych oraz innych podzespołów zużywalnych.

Ogólne warunki wykonywania obsługi serwisowej:

- Planowane usługi konserwacyjno-przeglądowe włącznie z ogólną kontrolą systemu, a także przeglądem funkcjonowania systemu, kalibracji systemu, smarowania systemu oraz wymiany filtrów lub czyszczenia, realizacja niewielkich modernizacji technicznych lub aktualizacji a także innych drobnych napraw. Planowane Usługi Konserwacyjne obejmują wartość drobnych części zamiennych (bezpieczniki, lampki sygnalizacyjne), technicznych środków czyszczących, konserwujących i smarujących oraz wartość pracy.

- Usługi diagnostyczno-naprawcze mają na celu diagnostykę uszkodzenia, naprawę błędnie funkcjonującego lub uszkodzonego elementu Sprzętu oraz wymianę uszkodzonych części zamiennych. Usługi naprawcze w okresie objętym serwisem gwarancyjnym(5 lat) i pogwarancyjnym (3lata) obejmują dostawę wszystkich części zamiennych włącznie z lampą RTG.

- Wszystkie koszty podróży/dojazdu do siedziby WS-SPZOZ w Zgorzelcu celem wykonywania czynności wymienionych powyżej zawarte w zakresie usługi.

- Przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się posiadać ważne ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej – na kwotę minimum 500 000 zł - obejmujące w szczególności ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków będących skutkiem nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Kopię polisy ubezpieczeniowej Wykonawca przedkłada Zamawiającemu na jego żądanie.

5. W przypadku konieczności wymiany części zamiennej Wykonawca:

- w okresie obowiązywania gwarancji dokona wymiany wadliwej części w ramach gwarancji na swój koszt.

- w okresie pogwarancyjnej obsługi serwisowej/przedłużonej gwarancji  dokona wymiany wadliwej części w ramach gwarancji na swój koszt.

6. Jako termin usunięcia awarii rozumie się datę podpisania bezusterkowego  protokołu/raportu naprawy przez pracownika Pracowni Hemodynamiki.

7. Naprawa sprzętu - usunięcie usterki zostanie dokonane w terminie do  3 dni roboczych od chwili otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia o awarii.

8. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy określonego w pkt.11 Zamawiający  obciąży Wykonawcę kwotą kary umownej w wysokości  15000 zł.  za każdy rozpoczęty  dzień opóźnienia w realizacji wykonania.

9. Wykonawca będzie świadczył usługi przeglądu i napraw przy użyciu własnej aparatury kontrolnej, pomiarowej, narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego. Aparatura kontrolna, pomiarowa musi posiadać aktualne świadectwa legalizacji lub sprawdzenia.

10. Przeglądy, konserwacje, naprawy i usługi serwisowe  będą dokonywane zgodnie z przyjętymi przez strony ustaleniami w siedzibie Zamawiającego;

11. Dla zapewnienia zdalnej diagnozy Sprzętu Medycznego Zamawiający zapewni możliwość podłączenia przez Wykonawcę Sprzętu Medycznego do światowej sieci zdalnego serwisu Wykonawcy poprzez udostępnione Wykonawcy i przystosowane do tego celu własne złącze internetowe. Wykonawca gwarantuje, że wykorzystanie tego połączenia w celach serwisowych nie naruszy wymagań Ustawy o ochronie danych osobowych.

12 W okresie gwarancyjnym (60 miesięcy) jak i pogwarancyjnej obsługi serwisowej (36miesięcy) przeglądy, diagnozy, usługi wymiany części zamiennych, usługi naprawcze niezależnie od ilości roboczogodzin, dojazdy  oraz dostęp zdalny poprzez siec Internet- przy ewentualnej awarii wliczone w zakres usługi;

13. Przeglądy będą wykonywane zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę z  Zamawiającym harmonogramem (przygotowanym  w terminie nie dłuższym niż 30 dni od podpisania umowy), z częstotliwością co najmniej 2  razy do roku zgodnie ze wskazaniami producenta sprzętu, po każdym przeglądzie zostanie wystawiony certyfikat sprawności sprzętu;

14. Bieżąca konserwacja Sprzętu będzie wykonywana wg zaleceń producenta oraz innych wynikających z przepisów bhp napraw i przeglądów zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację Sprzętu oraz zgodnie z ustawą z o wyrobach medycznych oraz jeżeli wymaga się  prawo atomowe  itp (określi inspektor ochrony radiologicznej i fizyk atomowy);

14. Zużyte lub uszkodzone części zamienne wymienione w czasie naprawy przechodzą na własność Wykonawcy (utylizacja);

15. Przed końcem umowy serwisowej Wykonawca obligatoryjnie wymieni lampę na własny koszt – nie dotyczy jeśli lampa była wymieniona do 6 miesięcy od końca umowy serwisowej.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, 
do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

| Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto) JEŻELI DOTYCZY: |
| --- |
| ___________________ |  |

______________________

(Podpis i pieczęć Wykonawcy)